## Sheet1
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能要求 | 备注
1 | 病理科 | 三目显微镜 | 6 | 台 | 满足病理切片明场观察和诊断，能够接入多媒体教学系统,用于多媒体教学及会议应用。能够接入高分辨率图像采集系统,采集高分辨图像,便于远程会诊。需有三目镜筒、六孔目镜转换器 | 进口
2 | 病理科 | 玻片书写仪 | 2 | 台 | 需能通过扫描蜡块二维码将病人信息完全复制并通过热转印方式书写记录在病理切片上，打印速度不少于12片/分钟，打印文字需能耐酒精、甲醛、二甲苯等病理染色试剂的浸泡，可保存30年以上，需具备USB接口，随需随印功能，色带每卷需能打印5000张切片，一次性可预装不少于150片载玻片，能连续装载。 | 进口
3 | 病理科 | 五人共览显微镜 | 1 | 台 | 需满足病理切片明场观察和诊断，能接入多媒体教学系统、高分辨率图像采集系统 | 进口
4 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 能主动式刀架制冷，不少于18个制冷点，刀架温度达-25℃以下，刀架控制水平进样、水平进样距离不大于48mm，样品头仅能垂直移动、距离不大于64 mm，速冻台制冷温度最低位-60℃，可根据操作者身高调节仪器高度。具备触摸式液晶屏幕、LED灯、磁力刀片转移工具、刀架护刀器。冷冻切片箱体消毒采用自动熏蒸消毒或即时启动式消毒方式；可自动或即时除霜 | 进口
5 | 病理科 | 石蜡切片机 | 1 | 台 | 需达到切片精度为0.5um,切片厚度0.5-60um，在0-2um时，以0.5um精度递进、在2-10um时，以1um精度递进，要求切片厚度设定旋钮位于机身左、右侧，样本头在切片回程时自动回缩，回缩距离40um，水平进样距离≤28mm，垂直进样距离≤68mm，刀架刀座正下方为空心设计 | 国产
6 | 病理科 | 包埋盒书写仪 | 2 | 台 | 能通过扫描标本带或瓶上的二维码，即时书写信息一致的单独病例的组织脱水盒，自动识别不同来源或类型的标本，自动分配对应的组织盒；具备2个包埋盒打印输出口，可左右输送，需热转印色带打印，快速标记、永不退色，包埋盒载量≥2槽、≥150个包埋盒；能打印中文、日文、数字及各类字母、字符、条形码、二维码，打印速度匹配病理工作流程，字号8-72号 | 进口
| 病理科 | 标本存放柜 | 1 | 台 | 能分隔存放、防腐蚀材料、能够上锁 | 国产
7 | 病理科 | 标本冷藏柜 | 2 | 台 |  | 国产
8 | 病理科 | 漂烘仪 | 2 | 台 |  | 不限
9 | 检验科 | 五人共览显微镜 | 1 | 台 | 能五人同时使用，作为一种教学工具，主要用于日常住院医师规范化培训以及进修实习生的教学 | 不限
10 | 检验科 | 微生物显微镜成像系统 | 1 | 台 | 能用于微生物的革兰氏染色和抗酸染色的图文检验报告，能直观、可循证 | 不限
11 | 检验科 | 大型离心机 | 3 | 台 | 一次标本承载量≥96个 | 不限