| 序号 | 3MP彩色医用显示器 |  | 描述响应偏离情况（提供描述具体信息的佐证材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示尺寸 | ≧ 21.3英寸 | 彩页 |
| 2 | 分辨率 | ≥3.0MP（1536x2048像素） | 彩页 |
| 3 | 横竖屏转换 | 需支持横竖屏转换，屏幕可旋转自适应，不用软件调整 | 说明书 |
| 4 | 显示内容 | 彩色成像 | 彩页 |
| ★5 | 外壳材质 | 采用绝缘非金属材料外壳。投标时需提供实际样机供现场验证。 | 说明书 实物照片 |
| 6 | 像素间距 | ≤0.2115mm | 彩页 |
| 7 | 最大亮度 | ≥1000cd/m² | 彩页 |
| ★8 | 校准亮度 | ≥500cd/m² | 彩页 |
| 9 | 响应时间 | ≤15毫秒 | 彩页 |
| 10 | 可视角度 | 178° | 彩页 |
| 11 | 对比度 | 1400：1 | 彩页 |
| 12 | 灰阶度 | 30⽐特 | 彩页 |
| ★13 | 前置感应器 | 前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准。投标时需提供可以体现具有前置一体化传感器的显示器屏幕 | 彩页 校准中的实物照片 |
| 14 | 后置感应器 | 响应 | 彩页 |
| 15 | 视频输入信号 | DVI-D, DP | 彩页 |
| ★16 | 均匀度校准技术 | 通过亮度均一技术，使整个屏幕从中心到四角各个位置显示均匀一致，提高图像显示的准确度。投标时须提供此项规格的官方技术资料 | 彩页 专利 |
| ★17 | 质控软件 | 同品牌原厂质控软件 | 说明书、技术白皮书 |
| 18 | DICOM校准 | 具备同品牌QA Web质控软件，可以在线以及本地DICOM自动检测和自动校准 | 提供软件界面截图 |
| 19 | 合规管理 | DICOM校准软件可确保显示器符合DIN, AAPM等最新通用显示器QA标准 | 提供软件界面截图 |
| 20 | 亮度校准 | 通过传感器技术和质控软件，实现在质保期内，显示器亮度始终保持为校准亮度，保证图像显示的准确可靠 | 提供软件界面截图 |
| 21 | 显卡 | 同品牌原厂显卡 投标时需提供显卡实拍图片，图片中需体现烙刻在显卡上的品牌名称等信息 | 单独显卡彩页 |
| ★22 | 显卡功能1 智能聚焦 | 在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，观察半径一定范围内自由变换，此区域符合DICOM标准，满足医生对微小病灶的精细观察。此区域还可实现反色显示。 | 说明书 |
| 23 | 显卡功能2 智能光标 | 光标需在不同分辨率显示器间的任意位置自由移动切换和定位。 | 说明书 |
| 24 | 显卡功能3 智能减光 | 在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。 1. 减小非诊断显示器对诊断显示器负效光影响； 2. 保护眼睛，缓解视觉疲劳； 3. 增加显示器寿命。 | 说明书 |
| 25 | 显卡功能4 一键截屏 | 可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。 | 说明书 |
| ★26 | 可作为双屏配对使用 | 在双屏配对使用情况下色温差异小于0.005，并只配备一块同品牌独立专业显卡即可正常使用。投标时须提供此项规格的证明材料（如：同品牌显卡安装说明书复印件、检测报告复印件）。 | 技术说明 |
| 27 | 护眼保护措施 | 保护面板，校准亮度恒定于500 cd/m2 DimView 智能减光功能 | 彩页 |
| ★28 | 提供不可更改文本工作报告 | 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考，并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件（提供现场演示） | 技术说明 |
| ★29 | 品牌及类型 | 世界著名品牌，国内医院用户≧200家；在中国大陆地区设有厂家办事处，且营业时间十年以上 | 制造商资质声明 |
| 30 | 售后质保期1 | 5年 | 彩页，售后服务函 |
| ★31 | 售后质保期2 | 包括35000⼩时背光保修 | 彩页，售后服务函 |
| 32 | 产品认证1 | 通过中国CCC强制安全认证、通过CB-IEC电磁安全测试认证，电源安全管理认证UL。 符合发达国家及地区相关准入制要求标准，包括FDA(510k)和CE | 认证文档 |
| 33 | 生产商认证2 | 具备ISO9001质量保证体系认证、具备ISO13485医疗器械质量管理体系认证、具备ISO14001环境管理体系认证。投标时须提供上述认证的有效证书复印件。 | 认证文档 |
| 34 | 生产商认证3 | 具备ISO14971医疗器械风险管理体系认证。 | 认证文档 |