| 序号 | 6MP彩色医用融合显示器 |  | 描述响应偏离情况（提供描述具体信息的佐证材料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示尺寸 | ≧ 30.4英寸 | 彩页 |
| 2 | 分辨率 | ≥6MP（3280x2048像素） | 彩页 |
| 3 | 显示内容 | 彩色成像 | 彩页 |
| ★4 | 外壳材质 | 采用绝缘非金属材料外壳。 | 说明书 实物照片 |
| 5 | 像素间距 | ≤0.1995mm | 彩页 |
| 6 | 最大亮度 | ≥1050cd/m² | 彩页 |
| ★7 | 校准亮度 | ≥600cd/m² | 彩页 说明书 |
| 8 | 响应时间 | ≤18毫秒 | 彩页 |
| 9 | 可视角度 | 178° | 彩页 |
| ★10 | 对比度 | 2000：1 | 彩页 说明书 |
| 11 | 色彩深度（面板） | 30位 | 彩页 |
| ★12 | 前置感应器 | 前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准。投标时需提供可以体现具有前置一体化传感器的显示器屏幕 | 证明文件或专利 实物照片 |
| 13 | 视频输入信号 | DP 1.2 (x2) | 彩页 |
| 14 | 视频输出接口 | DP (环通) |  |
| ★15 | 逐像素均匀度校准技术 | 通过逐像素均匀性校正技术PPU，使整个屏幕中每个单独像素都具有相同的色彩和灰阶显示均匀性，提高图像显示的准确度。投标时须提供此项规格的官方技术资料 | 彩页 专利 |
| ★16 | 质控软件 | 同品牌原厂质控软件 | 软件独立彩页 软件独立说明书 |
| 17 | DICOM校准 | 具备同品牌质控软件，可以在线以及本地DICOM自动检测和自动校准 | 提供软件界面截图 |
| 18 | 合规管理 | DICOM校准软件可确保显示器符合DIN, AAPM等最新通用显示器QA标准 | 提供软件界面截图 |
| 19 | 亮度校准 | 通过传感器技术和质控软件，实现在质保期内，显示器亮度始终保持为校准亮度，保证图像显示的准确可靠 | 提供软件界面截图 |
| 20 | 显卡 | 同品牌原厂显卡 投标时需提供显卡实拍图片，图片中需体现烙刻在显卡上的品牌名称等信息 | 单独显卡彩页 |
| 21 | 环境光照明 | SoftGlow环境光照明，可点亮墙壁或阅片桌区域，亮度可调，更贴合放射医师工作习惯 | 彩页 说明书 |
| 22 | 功耗 | 校准亮度600cd/m2时，额定功耗80W 休眠/待机时，功耗<0.5 W | 彩页 |
| ★23 | 显卡功能1 智能聚焦 | 在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，此区域符合DICOM标准，满足医生对微小病灶的精细观察。此区域还可实现反色显示。 | 显卡说明书 |
| 24 | 显卡功能2 智能光标 | 光标需在不同分辨率显示器间的任意位置自由移动切换和定位。 | 显卡说明书 |
| 25 | 显卡功能3 智能减光 | 在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。 1. 减小非诊断显示器对诊断显示器负效光影响； 2. 保护眼睛，缓解视觉疲劳； 3. 增加显示器寿命。 | 显卡说明书 |
| 26 | 显卡功能4 一键截屏 | 可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。 | 显卡说明书 |
| 27 | 显卡功能5 应用亮度管理 | AAM 高亮度下阅片，低亮度下查看其他应用或撰写报告，以减少阅片视觉疲劳。 | 显卡说明书 |
| ★28 | SteadyColor | 彩色、灰阶同时校准技术，实现灰阶和彩色图像正确显示，确保诊断准确性 | 技术说明 |
| 29 | 广色域 | 具备广色域显示 | 技术说明 |
| ★30 | 防护屏 | 保护性防反射玻璃 | 彩页或实物照片 |
| 31 | 护眼保护措施 | 保护面板，校准亮度恒定于600 cd/m2 DimView 智能减光功能 | 彩页 |
| ★32 | 提供不可更改文本工作报告 | 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考，并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件 | 技术说明 |
| ★33 | 品牌及类型 | 世界著名品牌，国内医院用户≧200家；且营业时间十年以上 | 制造商资质声明 |
| 34 | 售后质保期 | 5年，包括40000⼩时背光保修 | 彩页，售后服务函 |
| 35 | 故障自动排除 | 可通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求 | 说明书 |
| 36 | 产品认证 | 通过中国CCC强制安全认证、通过CB-IEC电磁安全测试认证，电源安全管理认证UL。 符合发达国家及地区相关准入制要求标准，包括FDA(510k)和CE | 认证文档 |
| 37 | 环境认证 | RoHS 符合性声明 | 认证文档 |
| 38 | 生产商认证 | 具备ISO9001质量保证体系认证、具备ISO13485医疗器械质量管理体系认证、具备ISO14001环境管理体系认证。投标时须提供上述认证的有效证书复印件。 | 认证文档 |
| 39 | 生产商认证 | 具备ISO14971医疗器械风险管理体系认证 | 认证文档 |