PET及SPECT机房所需设备设施配置清单

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SPECT移动式升降注射防护车 | 1 |
| 2 | 注射器转运防护盒（SPECT） | 2 |
| 3 | 注射器转运防护盒（PET） | 2 |
| 4 | 钨合金注射器防护套（ECT带视窗） | 4 |
| 5 | 钨合金注射器防护套 （PET） | 4 |
| 6 | 放射性废物防护桶（SPECT） | 2 |
| 7 | 放射性废物防护桶（PET） | 2 |
| 8 | 储源箱 | 1 |
| 9 | 单联铅屏风 | 2 |
| 10 | SPECT淋洗用铅罐 | 3 |
| 11 | 储源罐 | 2 |
| 12 | 铅眼镜、铅衣、铅帽和铅围脖 | 5 |
| 13 | 移动式铅衣架 | 1 |
| 14 | 个人报警仪（进口） | 5 |
| 15 | 表面沾污仪（进口） | 2 |
| 16 | 活度计（进口） | 2 |
| 17 | 区域辐射监测仪 | 1托4 |
| 18 | 紧急泄露除污工具组 | 1 |
| 19 | 注射器运送防护筒 | 2 |
| 20 | 运动心电测试系统 | 1套 |

# 1.SPECT移动式升降注射防护车

技术参数：

（1）透明部分两面均采用带进口防划覆膜高铅高透光率铅玻璃材料；

（2）不透明部分采用不锈钢饰面；

（3）带有电动升降系统，高度可随意调节；

（4）底部配有带刹车功能的静音脚轮。

（5）防护铅当量40mmpb

# 2.注射器转运防护盒（ECT）

技术参数：

（1）尺寸：L263mm×H95mm×D95mm；

（2）铅当量≧10mmpb。

（3）内部配置注射器（钨合金防护套）防滚动装置。

# 3.注射器转运防护盒（PET）

技术参数：

（1）尺寸：L263mm×H95mm×D95mm；

（2）铅当量≧15mmpb。

（3）盒盖设计为入坞式屏蔽，配有不锈钢把手，方便携带。

# 4.钨合金注射器防护套（ECT带视窗）

技术参数：

钨合金制品可用将2cc或5cc之注射器套入，减少工作人员操作时接受的辐射剂量。

另可用于自动分装器及手动分装器注射器屏蔽，减少分装时剂量。

（1）尺寸:H 76mm×D 32mm；

（2）重量：≧0.75kg；

（3）最大屏蔽厚度:≧9mm厚钨合金。

# 5.钨合金注射器防护套（PET）

技术参数：

钨合金制品,经过特殊加工处理，表面光洁，可用将2cc或5cc之注射器套入，减少工作人员操作时接受的辐射剂量。

另可用于自动分装器及手动分装器注射器屏蔽，减少分装时剂量。

（1）尺寸:H 76mm×D 32mm；

（2）重量：≧0.80kg；

（3）最大屏蔽厚度:≧13mm厚钨合金。

# 6.放射性废物桶（SPECT）

（1）内外均采用304不锈钢饰面；

（2）桶体上盖配有可灵活操作的开关小盖；

（3）≧10mmPb;

（4）桶底部配有可移动的轮子。

# 7.放射性废物桶（PET）

（1）内外均采用304不锈钢饰面；

（2）桶体上盖配有可灵活操作的开关小盖；

（3）≧20mmPb;

（4）桶底部配有可移动的轮子。

# 8.储源保险箱

技术参数：

（1）铅当量≧10mmpb；

（2）≧长400mm× ≧宽400mm× ≧高400mm；

（3）内外均采用不锈钢饰。

# 9.扫描床前防护屏

技术参数：

（1）透明部分采用带进口防划覆膜高透光率铅玻璃材料;

（2）材料抗冲击性好;

（3）不透明部分内部为≧10mm厚铅复合板，表面为拉丝不锈钢板材料；

（4）屏风不变形，安全可靠；

（5）屏风配有带刹车功能的静音脚轮；

（6）屏风尺寸（mm)：≧H1800mm× W1000mm ；

（7）带进口防划覆膜铅玻璃尺寸(mm)：≧H300mm×W300mm。

# 10.淋洗铅罐

技术参数：

（1）屏蔽≧10mmpb; 适用5、10ml西林瓶；

（2）304不锈钢外壳；

# 11.储源铅罐

技术参数：

（1）材质：铅和不锈钢, 内、外全部用sus304不锈钢包覆；

（2）屏蔽：≧40mm pb；

- 尺寸：≧200mm(h) × ≧120mm(d)；

- 内部可装入10ml、20ml、25ml或 30ml产品瓶；

# 12.个人防护用品

# 技术参数：

（1）产品采用进口超轻、超薄、超柔软型防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成；

*（2）铅当量：≥0.5mmPb；

（3）表面材料：采用防水指数≥1000，并对人体皮肤无毒无害PU透明涂层牛津面料；

（4）表面材料有≥32种颜色可供选择，包括纯色、花格以及菱形格等，以便区分。

# 13.铅衣架

# 技术参数：

- 可悬挂≥6件铅衣

- 整体不锈钢制作而成，结构稳固

- 底部带脚轮，可随意移动

- 衣架与骨架为一体承载式结构，无需外置衣架悬挂

# 14.个人剂量报警仪

（1）直接读数4位LCD显示；

（2）探测gamma射线和x_ray射线；

（3）能量补偿型半导体探头；

（4）范围：60Kev～6Mev；

*（5）量程 ：5μSv/h～3Sv/h；

*（6）精确度 ≥ ±5%。

* (7)具备蓝牙通讯功能

# 15.手持式表面沾污仪

技术参数：

- α、β、γ和χ多功能射线监测仪四种射线都可检测；
（2）检测仪符合欧洲CE认证要求；
（3）内置卤素淬灭G－M探测器，对α、β射线源的灵敏度很高；
（4）四位液晶显示、可选择mR/hr、CPM、μSv/hr、 CPS 或Total/Timer等单位；
（5）总计数/定时器功能对轻微污染进行定时的精确检测，定时时间可选择1分－24小时；
（6）测量范围：mR/hr ：0.01－100.0 CPM: 0－300000；μSv/hr: 0.01－1000 CPS: 0－5000；总计数：1－9999000；
（7）效率：Sr-90（546kev,2.3Mev βmax）≥75％；C-14(156kev βmax）≥10％；
Bi-210（1.2Mev βmax）≥60％； Am-241 （5.5Mev α）≥35％；
（8）灵敏度：3500CPM/mR/hr（对于Cs-137）；
（9）精度：±15％；
（10）温度范围：-100℃－500℃；
（11）电源：一节9v碱性电池；
（12）重量：≥350克（含电池）。

# 16.活度计

# 技术参数：

（1）测量井尺寸：高≧45cm ； 直径≧15cm； 重量≧15Kg； 井径≧5cm； 深度≧25cm 。

（2）测量范围：自动测距，30个核素用户，超过80个内置核素。

（3）电离室：

超纯氩气

格式：直读Bq/Ci

Bq/Ci 单位显示可选

显示值：核素名称（符号，质量数），校准数

精度：优于±2％

线性度：±2％

响应时间：在2 秒，4 至16 秒（非常低的活性样品）

偏置电压：500V+

测量重复性：24 小时内±1％，在此期间连续地校准所有的时间的总体精度

精度决定于：

1）校准的具体核素和示例配置；

2）用于静电计校准的标准源准确度。

（4）测试

诊断：计划全面测试，系统存储器

日报：自动调零，自动背景调整，数据检查，准确性和一致性，电压测试

增强：线性，几何，条形QC

（5）核数据

核素键：≧30个可编程键

系统内存：超过80 核素（CAL 数量和半衰期）

（6）标准的源数据

系统内存：CO57，钴60，钡133，铯137 的标准源

钼-99 测定

方法：滤罐或CAPMAC

测量值：Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率

# 17.环境剂量监测系统（四探头）

# 技术参数：

分机参数

探测器种类:GM/光电闪烁体型

X/γ监测型参数：

- 能量范围：50kev-2Mev

- 量程范围:0.05μSv/h～200uSv/h

- 角 响 应： ≤20％（4π立体角）

- 剂量率误差： ≤±20％（137Cs）

接入器参数：

1.显示范围：0.1μSv/h~10mSv/h；

2.*显示：≥5寸彩色触摸屏显示数值，可在屏幕上进行操作

3.线性：≤10%真值；

4.响应：≤2s内内从10%至90%真值；≤1s即使报警

5.显示单位：μSv/h, mSv/h, Sv/h,cpm, cps。

6.*高低剂量阈值设定，对应不同的报警输出；内置无源触点输出，可控制外部设备。

7.*分机可储存1天内的累积剂量；同时可存储调取报警数据。

8.*主机与分机可采用无线通讯模式连接。

9.具备分级管理密码权限，可分别设置

10.*同时具有温湿度监测，数据显示于界面；内部计算进行温度校正。

11.两组阈值设定，可分别设置高/低两组报警数据。

主机参数

- 与分机可无线组网联机，同时最大在线256台

- 主/分机均可相互设置参数，如报警阈值等

- *主机可保存小时/天/月/年累计剂量，最大可保存超过99年

- 主机与分机同步报警，保存报警数据

- *可联动摄像头功能，可在画面内显示区域内剂量率等数值

- *可通过手机和电脑远程监测数据变化

18.紧急泄露除污工具组

技术参数：

（1）除污工具组包含所有的除污所需设备，以应付日常的放射性污染清除；

（2）20加仑专用纤维大桶               1个

（3）一次性连体隔离衣                   2套

（4）一次性鞋套                     2套

（5）防毒面具                      2个

（6）过滤器                       4个

（7）一次性手套                          2副

*（8）放射性专用去污剂               1瓶

（9）纸巾                                  1包

（10）喷雾器                        1个

（11）聚乙烯袋                     10个

（12）夹钳                       1个

（13）海绵，拖把，刷子，提桶，绳子          1套

（14）放射性标志                        1套

# 19. 注射器运送防护筒

技术参数:

（1）屏蔽：≧6mmpb；

（2）内部用ABS全部包覆屏蔽材料，外部耐摔抗菌PP材料；

（3）适用于1ml、3ml和5ml 注射器。

# 20.运动心电测试系统

（一）证书要求

运动心电测试仪CFDA注册证

运动心电测试软件CFDA注册证

（二）硬件要求

1背靠式功率车

功率：≤1000W

驱动控制：Hybrid混合控制

显示数据：运动水平转速、时间、pace、CAL、CAL/Min、WATT、H/R、METs、VO2 max、距离、速度、运动强度。

程序：≥16预设程序

程序切换：内置程序，无需关机，直接选择；可外接电脑，直接控制；

心率系统：智能触摸心率系统

座位调节：启动辅助调节

最大承重：≥150Kg

接口：RS-232，CSAFE

2运动心电测试仪

* 测试仪内置运动血压，同时测试12导运动心电，兼容静态心电

* 运动血压要求三种方法测量。同步R波触发法，听诊法，示波法，带血压报警

同步采集数字12导联运动心电。

*测试仪无线蓝牙联接计算机

高效数字滤波，提供基线漂移、肌电干扰及电源和网络噪声抑制

* 频率响应范围：0.05Hz~150Hz

* 输入阻抗：＞100兆欧

* 耐极化电压：≥±800mv

* 共模抑制比：≥120db

3软件功能

高精度QRS波识别

内置自动分析专家诊断数据库

国际标准运动方案配置及用户自定义运动方案

急停控制

自动手动方案及负荷控制

短阵长程静态心电记录

可同步自动及手动血压测量，并可兼容其它品牌运动血压

有全程ST段及斜率趋势图；信号平均心电图；ST/HR loop图；MET及心率、血压、负荷、SPO2、MET同步趋势图

同步12导ST段自动及对比测量分析

符合记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求YY0782-2010振幅和间测量通过50.101.2、50.101.3、50.101.3.1、50.101.3.2

有心电图向量分析功能

可进行模板操作分析

过往病例对比功能

Borg指数

Duke指数计算

有自动导联检测

自定义报警及停止标准

可自动生成及自定义报告

支持本地及网络操作

支持Dicom、GDT、MFER、HL7，便于接入各种医院系统

内置多种运动协议，兼容目前市场上大部分跑台及踏车

可免费升级动态心电、血压、静态及网络心电