一、多功能腹腔镜 1套

1、主机要求：同一主机平台包括 3D腹腔镜影像、2D腹腔镜影像及荧光成像功能，画面分辨率不小于1920x 1080p，逐行扫描；集成影像刻录功能，通过USB接口实时传输到存储设备（U盘或移动硬盘）。

2、3D摄像头：分辨率不小于1920x 1080p，双路1080P采集。

3、医用冷光源：光源为独立主机，光照度≥50000LUX。

4、高清摄像头（兼容荧光成像）：全高清三晶片摄像头，分辨率不小于1920 x 1080P；可同时采集可见光波段及NIR特殊光谱图像。

5、内窥镜：同时具有自然光和荧光成像功能，可于术中操作切换。

6、高流量气腹机主机：灌流速度不低于40 L/min。

7、医用监视器：3D高清医用液晶监视器，分辨率不小于1920x 1080p，尺寸≥32寸。

8、灭菌方式：高温高压、低温等离子等。

二、全高清腹腔镜 2套

1、主机要求：主机画面分辨率不小于1920x 1080p，逐行扫描；集成影像刻录功能，通过USB接口实时传输到存储设备（U盘或移动硬盘）。

2、医用冷光源：光源为独立主机，光照度≥50000LUX。

3、高清摄像头：全高清三晶片摄像头，分辨率不小于1920 x 1080P；不低于2倍光学变焦。

4、内窥镜：2条；分辨率不小于1920 x 1080P。

5、高流量气腹机主机：灌流速度不低于40 L/min。

6、医用监视器：分辨率不小于1920x 1080p，尺寸≥27寸。

7、灭菌方式：高温高压、低温等离子等。