## 设备
序号 | 项目/产品名称 | 要求
1 | CGF离心机 | 能满足种植手术需求，噪音≤60dB(A)，外形尺寸≤360*250*250mm。
2 | 热牙胶填充机 | 带牙髓活力测试功能，体积小，无线设计，数字显示。 银针和注射牙胶为分体式，银尖尖端360度旋转，含垂直加压尖和侧方加压工作尖等多种工作尖。 注射牙胶需要软、硬、普通三种规格。
3 | 口腔高频电刀 | 切割凝血多级可调，可进行精细电切割、电灼烧、电凝血等口腔外科手术。 ≥10支不同刀头，不同颜色标记，可供临床选择。手柄刀头均可高温消毒。 腕带式中性电极。
4 | 微型电动打磨机 | ≥55000转/分钟，最大扭矩8.5N.cm。 手动/脚踏无级调速，自动过载保护系统正/反转切换，故障提示。
| 藻酸盐搅拌机 | 能满足修复医生取模型需求。 外形尺寸≤300*250*210mm。 间歇式工作，多种记忆时间。