医用气体报警系统配置要求
住院楼医用气体报警系统包含：压力监测报警装置（带485接口支持Modbus通讯）更换和信息采集，氧气流量计（带485接口支持Modbus通讯）更换和信息采集，信号转换设备安装，住院楼医用真空机组信息采集，住院楼空压机组信息采集，与已有医用气体报警系统数据对接。
医用气体报警系统属于国家II类医疗器械，须提供投标产品的II类医疗器械注册证。

无线设备支持802.11 b/g/n标准。
主要技术参数：
1、监测范围：

（1）监测住院楼气源设备压力及工作情况等内容。

（2）监测住院楼压力监测报警装置工作情况。

（3）监测住院楼氧气流量计工作情况。

2、集中监测主要功能：

（1）设备的运行状态动态显示，记录运行参数存档时间不低于5年。

（2）设备故障发出报警，报警信息包含设备名称、限值、时间等，报警记录存储时间5年以上，近1年报警历史数据可在线查阅。

（3）设备维护到期自动提示。

（4）住院楼监控系统应确保与原有医用气体报警系统对接，分区域同步显示和报警。

（5）预留第三方数据接口。
3、远程监测主要功能：

（1）APP数据动态显示，报警信息主动推送。
（2）远程查看权限配置。
（3）Web查看运行参数及报警信息。
（4）报警信息短信提醒。

（5）预留第三方数据接口。

4、数据传输：

（1）本地数据通过无线采集设备将设备数据采集并转发至医院局域网，通过内网联通已有报警系统。
（2）通过医用气体报警系统实时监测，数据同步加密传输至云平台，管理人员可以在任意地点，通过云监测APP查看监测设备运行数据。

（3）当设备运行异常时，自动向指定人员发送手机报警短信，同步APP报警提示。
