## Sheet1
序号 | 项目/产品名称 | 进口/国产 | 功能需求
1 | 冰囊冷敷机 | 进口/国产 | 1.设备可自动计时（包括倒计时）。 2.采用双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作。 3.具有水量不足、传感器松脱等故障智能诊断提示功能。 4.设备重量≤40kg 5.设备体积小，方便在病床间移动使用。 6.主机附带水囊存储篮，方便水囊收纳管理。 7.具有至少8种不同部位的水囊，满足不同患者局部的冷敷治疗。 8.内置至少10个常用固化程序，也可自定义设置。 9.具有独立的温度控制系统， 10.设备可以在冷敷的同时对患处进行脉冲加压，有效提升降温、消肿、镇痛的效果，减少患处炎症的发生。 11.水温及水位直接显示，一目了然。
2 | 骨质疏松仪 | 进口/国产 | 1.以最易患骨质疏松的脊柱和股骨作为治疗部位，可同时对人体的脊柱和肢体等全身骨骼产生治疗效应，又可对局部进行强化治疗。 2.采用两组磁极性不同的平面治疗器(脊柱治疗器和肢体治疗器)。治疗器按脊柱和肢体生理特征设计， 可依人体形态任意调节。 3.采用电脑控制，配液晶显示器。 4.标配治疗床两张，两套治疗系统。 5.各治疗床可独立操作，需要配备加热垫。 6.要求提供生物安全性检测报告，符合国家相关标准。 7.设备具有定时功能，可在 1min～99min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min； 8.脉冲频率：F1 F2：2-16HZ,双治疗器，双频率，计算机仿生模拟调控，自动调频调幅。 9.磁场强度：P1 P2:8-11MT,双强度，计算机仿生模拟调控，自动调频调幅。
3 | 恒温电蜡疗仪 | 进口/国产 | 1.一键制作蜡饼，全自动。 2.一小时快速制作蜡饼。 3.可根据蜡饼厚度和环境温度自动调整制饼时间。 4.蜡饼厚度8-20mm,至少要求有11mm/12mm/13mm/14mm/15mm的规格。 5.一次可同时制作5-15个蜡饼（5，10，15） 6.大屏幕彩色液晶显示屏触摸式操作。 7.操控系统保证设备稳定可靠，可后期升级。 8.不锈钢内胆及托盘。 9.移动脚轮便于移动；能调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀。 10.根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制饼温度。 11.设有观察窗和照明系统随时观察蜡饼制作情况 。 12.每组托盘有单独的出蜡系统。 13.可设置每天自动开机时间、自动关机时间。 14.至少具有防止过热、紧急停止装置、漏电保护等多重安全保护功能。 15.有记忆功能，记忆上次制作参数。 16.恒温箱全自动进行降温、升温、恒温，无需人工设置。 17.要求配置：蜡≥50kg
4 | 美式整脊多功能理疗床 | 进口/国产 | 1.用于脊柱曲度预防与手法纠正，骨盆倾斜手法调整。 2.传统模式顿压：颈部、胸部、腰部、盆骨等部位，顿压力度可调整。 3.能电动升降调整床身高度。 4.多功能头板：头板角度、高度和宽度均可手动调节。 5.床面分为头板、背板、大腿板、小腿板四部分，且四部分角度可以分别独立调节。 6.脚部可拉长和升降， 适合不同身高人群。 7.配有紧急开关，在紧急情况下可以立即停止设备工作。 8.头尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全 9.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 10.参考床面尺寸：2000*600mm（±10%） 11.床体承重安全性需提供由医疗器械质量相关检测报告。
5 | 上肢康复训练系统 | 国产 | 1.系统应提供至少三种训练模式，包括被动训练、引导训练、情景训练等。 2.系统应具备预定义训练轨迹功能。至少包含直线与圆形轨迹。 3.系统应具备患者管理、用户管理、康复训练计划管理等功能。 4.系统配专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定。 5.系统具有防夹手设计。 6.系统应具备轨迹异常监测功能。 7.系统应具备终端位置监测功能。 8.设备至少包含3个以上的紧急停止开关，实现手动急停。 9.应能提供防夹手急停功能。当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，并在操作界面弹出警告提示信息。 10.系统应具有电气限位功能，实现安全保护。 11.系统高度电动可调。 12.要求配备：患者座椅（可升降并固定，前后间距可调节）
6 | 射频控温凝热器 | 进口/国产 | 1.带电阻抗模式、电刺激模式、射频治疗模式、脉冲射频模式等。 2.测温范围：20℃-105℃ 3.射频输出功率：50W 4.≥8寸全触摸屏，配合飞梭旋钮操作。 5.工作界面至少具有数字式、图示式。 6.能显示负极片状态是否良好。 7.可存储≥5组常用电刺激和射频参数。 8.带有术前测试功能，可以检测主机和电极状态是否良好。 9.设备能自动检测并识别电极连接数量和情况，智能选择进入单极、双极、双路射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组。 10.系统安全测试程序至少包括自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能等。 11.工作过程中温度可直接调节，无需停机。 12.手术电极可以高温高压消毒灭菌。 13.一次性无菌包装套管针能够匹配手术电极。 14.配备有核磁共振引导的一次性射频消融电极和一次性使用射频套管。