- 1.悬挂系统移动方便、轻巧，定位进准无漂移，旋转关节≥6个，可360°无限制旋转的关节≥3个，垂直方向活动范围≥115cm。

- 2.弹簧臂从水平位置上调整角度≥40°，向下调整角度≥45°，检验结果向上调整角度≥43°，向下调整角度≥53°。

- 3.灯头本体绕耳臂旋转角度≥295°，检验结果≥305°。

- 4.耳臂绕耳部副臂旋转角度≥240°，检验结果≥240°。

- 5.配备有可高温消毒的无方向性快接把手，可任意方向插接后任意方向旋转即可固定，使用方便 。

- 6.灯泡寿命在正常下≥50000小时。

- 7.光斑直径可调：最小值≤12cm，最大值≥28cm.

- 8.最高亮度（中心点）≥16万LUX。

- 9.色温值:3650K—4650K（四段）。