一、概况

因医院血透室业务需求，拟租赁血液透析机32台、血液滤过机7台，满足血透室就诊患者日常治疗使用，租赁期 1年。

二、技术要求

（一）血液透析机参数（提供证明材料）。

1.血流控制：

流速：0和20至500ml/min

2.肝素泵流速：

0-10ml/h（调节梯度为0.1ml）

3.血液循环压力控制：

静脉压工作范围：-700至750mmHg

动脉压工作范围：-700至750mmHg

4.透析液:

温度：33至40℃，可调

流速：300至700ml/min（调节梯度为20ml/min）

5.超滤控制：

采用双通道电磁容量超滤系统

超滤量：0至10L，可调

超滤率：0至4L/H

6.空气探测：

超声波探测

7.漏血探测：

红外线探测

8.标配在线Kt/V透析剂量监测系统

9.标配自动血压监测仪（BPM）

10.可调钠、碳酸氢根、超滤曲线治疗功能，具有多种可选择性的线性梯度、递增、递减自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全。

（二）血液滤过机参数（提供证明材料）。

1.具有彩色液晶显示器。

2.采用容量式超滤控制系统，全程单向通路不间断进行超滤控制。

3.有无需校正的非接触式电导度计，具有自动反馈功能，全程监控RO水及透析液配比。

4.治疗模式

双针透析

单针透析

序贯透析

醋酸盐透析

无醋酸盐生物滤过

碳酸盐透析

设置曲线（电导度曲线、超滤曲线、肝素曲线）

在线透析滤过

双腔在线HDF

5.体外循环压力监测：

静脉压监测范围：-400至+800mmHg

动脉压监测范围：-400至+800mmHg

6.跨膜压监测：

-300至+400mmHg

+200至+600mmHg

7.肝素泵：

注射器尺寸：20cc/30cc/50cc

肝素控制：0.1至10ml/h

8.透析液：

流量：300/500/800ml/min

温度：35至39℃

9.超滤率：0.1-4.0L/h

三、商务要求：

（一）付款方式：合同签订生效后，设备安装调试验收合格之日起算起，院方向供应商支付租赁费用。

（二）供应商报价应包含32台血液透析机、7台血液滤过机租赁费，安装费，运输费，维护保养费等所有费用。

（三）严禁虚假应标，如验收中达不到采购要求或未在规定时间内送货，院方有权作退货处理。

（四）租赁期内，供应商负责设备免费维修及零配件更换，保持设备良好运作状态。

（五）租赁期内，提供不少于1名专业驻院工程师（提供维修资质）负责设备维修，每月提交月度设备维修报告，每年提供维修总结，配合科室完成各项检测。

（六）提供项目应急和服务方案（包括①响应时间②服务人员名单及电话③服务内容等）

四、其他要求：

（一）质量要求：达到国家现行技术标准和行业标准。

（二）包退包换政策符合国家的相关规定。

（三）提供产品介绍、产品参数资料说明书（冷链产品、危化产品或大型设备除外）。

（四）为不影响临床治疗工作，供应商应根据院方要求时间，在2日内完成全部设备安装调试及细菌培养、内毒素检测的采样，7日内采样结果符合血液净化SOP要求。

（五）对于无法维修的设备，及时更换全新同型号或升级版设备。