口腔全景CT维保服务要求

- 维保服务范围

锐科CS9300C口腔CT全保

二、服务方式

1.维保类型为除平板以外的全保，每年进行现场四次专业保养（每季度一次），不低于四次巡检。

2.提供全天24小时电话响应，初次电话响应时间两小时以内，现场响应时间不高于24小时。

3.开机率不低于95%（按一年365天计算，即每年停机时间不超过18.5天）。对于开机率低于95%的每一天,合同期限将相应延长20天。

三、服务要求

1.维护保修包含除第三方产品外的所有硬件、软件的保养维修及备件更换（除平板以外的配件免费更换），人工技术维护维修服务不限次数。

2.提供常设24小时服务专线，提供维修报修服务及应用支持服务。服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，报修电话2小时内响应，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天，保修时间顺延七天。（提供承诺函）

3.提供每年不限次数的免费叫修服务（提供技术支持，电话支持，包含工程师差旅费），乙方必需在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

4.服务范围内的原厂主机备件免费不限次数更换，乙方设有零备件仓库，储备原厂配件（提供相关证明材料）。根据医院需要，能快速的送达甲方现场。所有更换的备件必须为未启封全新包装与原厂型号一致的备件，安装完毕后达到设备正常运行标准。（需提供更换备件合法合格性相关证明文件），关键备件如球管等，发生故障直接更换。

5.每年进行现场四次专业保养，使之保持原厂QC质量标准或国家权威质量计监部门之标准，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及调试校准、必要的电气环境检测等。保养后提供专业保养的书面报告给甲方。

6.及时免费提供设备使用中的FCO不定期升级服务，设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

7.单次维修停机时间不超过4天，停机时间每延长一天，保修时间顺延七天。

8.更换重要配件后，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行验收检测，合格后出具检测报告交于甲方，检测费用由乙方承担。