无影灯改造技术参数要求

- 1.▲无影灯为子母灯，最新的LED照明光源，采用多镜面光学反射原理。

- 2.单个灯头灯泡数量≥9颗，提供手术所需照明条件。

- 3.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，提供手术所必备需照明条件。

- 5.悬挂系统移动方便、轻巧，定位进准无漂移，旋转关节≥6个，可360°无限制旋转的关节≥3个。

- 6.弹簧臂从水平位置向上调整角度≥15°，向下调整角度≥35°。

- 7.灯头本体绕耳臂旋转角度无限制旋转。

- 8.耳臂绕耳部副臂旋转角度无限制旋转。

11.▲无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构。

12.配备有可高温消毒的快接把手，使用方便。

13.无影灯需满足手术感控要求，表面涂料具有抗细菌功能，抗菌率＞99.99%，具有耐霉菌性能，防霉等级0级。

14.手术灯灯头为≥IP54防水防尘等级，提供防水防尘认证。

15.▲灯泡寿命在正常下≥50000小时。

16.调光段数≥8段。

17.▲聚焦光柱深度≥120cm。

18.▲光斑直径可调：最小值≤14cm，最大值≥30cm。

19.▲最高亮度（中心点）≥15万LUX。

20.▲色温值:3500K—5100K可调。

21.▲辐照度/中心照度≤3.5±15% mW/(m2·lx)

- 22.▲光学性能：光斑均匀性：d50/d10≥60%；深腔照明率100%；单遮板无影率≥60%；双遮板无影率≥56%。

- 23.▲显色指数：RA≥97；R9≥97。

24.▲灯头流线型设计，具有良好的层流穿透效果，双母灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，提供层流检测报告证明。

25.抗频闪设计，灯头色温同步切换设计，提供双灯头间可互控功能，实现由一个灯头控制调整另一灯头照度，解决医护人员站位导致操作不便的问题。

26.▲灯头具有暗光设计，配合微创手术环境，提供保有基本照度，更符合实际应用的各种环境。

27.▲提供三年质保期。

- 28.▲本产品报价包含医院原有手术灯拆除、安装等所有费用。