## 血液透析中心血液透析机、血滤机、水处理机租赁服务需求

一、项目名称：血液透析机、血滤机、水处理系统租赁服务

二、项目清单及要求：

（一）水处理机租赁需求

1、水处理机租赁数量2台，每台可满足≥50床透析病人血透用水需求。

2、租赁期内，由投标方负责水处理机的维修、维护保养服务。

3、技术需求：

1、水温≥5°C时，最大出水≥30L/min。

2、全封闭式设计，反渗膜及高压泵和所有传感器，电缆均位于封闭机箱内，可防水防磕碰，降低噪音。

3、主机采用水冷式多级潜水泵设计。

4、每个单元机型既可和其他单元并联使用，提供更大的出水量，又可和其他单元型号串联使用构成多级反渗，提供更高品质的纯水。

5、主机水路为多路循环设计，可对反渗膜表面加速冲洗，有效保障反渗膜的性能。

6、具有消毒密闭性测试功能，并具有消毒液残余检测程序，配套进口消毒液残余检测试纸，保证过程安全及无消毒液残留。

7、内置的热消毒装置，避免传统的外置加热水桶带来的热消毒死角风险。热消毒装置设置有≥300L的热水容量。

8、热消毒的功率小于10KW。

（二）血滤机租赁需求

1、血滤机租赁数量为11台。

2、租赁期内，由投标方负责血滤机的维修（人为损坏除外）、维护保养服务。

3.租赁的血滤机须可兼容其他品牌的消耗性材料。

3、技术需求：

1、采用流量计系统设计，超滤在单向水路不间断进行，每≤30分钟进行超滤校正，确保超滤的准确性。

2、设置有≥3个非接触式、无需校正的电导度计，全程监测RO水电导度及透析液配比，保证透析液离子浓度精准。

3、设备至少包含以下治疗模式：

3.1、支持单针透析

3.2、支持双针透析

3.3、支持序贯透析

3.4、支持醋酸盐透析

3.5、支持碳酸盐透析（液体/干粉）

3.6、支持预制曲线个性透析

3.7、支持在线血液透析滤过

（三）血透机租赁需求

1、血透机租赁数量为66台。

2、租赁期内，由投标方负责血透机的维修（人为损坏除外）、维护保养服务。

3.租赁的血液透析机须可兼容其他品牌的消耗性材料。

3、技术需求：

1、采用双通道电磁流量超滤系统，超滤系统设计无死腔。

2、具备Na+，HCO3-和UF的曲线预设和调节功能。

3、动脉压、静脉压监测范围不小于-700mmHg~+750mmHg。

4、透析液温度控制调整范围不小于35-40℃。

三、商务要求：

（一）付款方式：合同签订生效后，设备安装调试验收合格之日起算起，院方向供应商支付租赁费用。

（二）供应商报价应包含66台血液透析机、11台血液滤过机、2台水处理机租赁费，安装费，运输费，维护保养费等所有费用。

（三）严禁虚假应标，如验收中达不到采购要求或未在规定时间内送货，院方有权作退货处理。

（四）租赁期内，供应商负责设备免费维修及零配件更换，保持设备良好运作状态。

（五）租赁期内，提供不少于1名专业驻院工程师（提供维修资质）负责设备维修，每月提交月度设备维修报告，每年提供维修总结，配合科室完成各项检测。

（六）提供项目应急和服务方案（包括①响应时间②服务人员名单及电话③服务内容等）

四、其他要求：

（一）质量要求：达到国家现行技术标准和行业标准。

（二）包退包换政策符合国家的相关规定。

（三）提供产品介绍、产品参数资料说明书（冷链产品、危化产品或大型设备除外）。

（四）为不影响临床治疗工作，供应商应根据院方要求时间，在2日内完成全部设备安装调试及细菌培养、内毒素检测的采样，7日内采样结果符合血液净化SOP要求。

（五）对于无法维修的设备，及时更换全新同型号或升级版设备。