采血贴标机技术参数

- 智能选管贴标模块：

  - 1.1可以兼容市场上各种主流品牌的真空采血管。

  - 1.2可以同时装载不同种类的采血管。

  - 1.3支持真空采血管规格：直径：13mm，长度：75～100mm，塑料管、玻璃管都可以兼容。

  - 1.4采血管识别：首次设定后，自动选取真空采血管种类。

  - 1.5可以随时加载采血管，无需停机。

  - 1.6采用全自动机械手抓取方式选取真空采血管。

  - 1.7设备操作界面为简体中文，显示屏为触屏。

  - 1.8备管出口双向输出，一台贴标机可同时向左右两个采血工位提供采血管；真正独立出管，互不干扰。

  - 1.9贴标机可独立并联运作。

  - 1.10打印机：内置式热敏打印机。

  - 1.11打印标签内容：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；

支持文字类型：中文、英文、数字、标点符号等。

  - 1.12打印标签内容可设，标签的粘贴位置可设。

  - 1.13支持即时补打标签。

  - 1.14每台贴标机内置配备≥4个标签自动打印机。

  - 1.15贴标机黏贴标签时具有智能寻边功能。

  - 1.18采用滑道式装管方式，不接受平放方式或整盒放置方式装载采血管，有效杜绝卡管可能性。

  - 1.19单具备独立双向出口方式，不接受两个采血工位共用同一个采血管出口的方式。

- 配套条码扫描器

2.1光源：可视二极管激光

2.2扫描模式：全向多线

2.3解码能力：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等。

2.4蜂鸣器：可调。

2.5扫描成功有提示。

2.6采血时间记录：采血完成后，扫描采血管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。

- 管理控制系统：

3.1贴标机操作界面上会显示采血者信息、项目信息、采血管信息；

3.2统计功能：可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计； 可根据工号、日期、抽血项目查询抽血记录。

3.3需同医院lis、his系统连接，含接口费。

4.数量：1台