结核分枝杆菌基因检测系统

1、适用范围：可用于结核分枝杆菌及利福平耐药快速核酸检测及HIV-1病毒载量检测。

2、方法学：采用半巢式实时荧光定量PCR技术。

3、系统整合了基于定量PCR检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。将待检样品加入到检测试剂盒中，系统会自动按照相应的程序运行，实时监测PCR进行情况，一旦PCR完成，系统的软件会自动判断并报告结果。

4、独立性的试剂盒，每个试剂盒中均包括标本有效性确认和避免假阴性的阳性质控。

5、 试剂盒室温储存（2-28°C）。

6、系统带有4个独立检测模块。每个检测模块含有独立的超声破碎装置、阀门驱动装置、温度控制装置以及可独立进行6通道荧光检测。

7、系统具有NMPA批准配套同品牌检测项目：

- 可直接从患者痰液样本中检测结核分枝杆菌及利福平耐药

- 可直接从患者血浆标本中定量检测HIV-1 RNA。

8、结核分枝杆菌及利福平耐药检测时间（从获得待检标本到出报告时间）：在2.5小时内出具诊断结果（提供证明图片或DATA SHEET或技术白皮书）。

9、生物安全性：检测为全密闭反应体系，样品盒应采用全封闭的卡盒结构，最大程度避免样品污染，全封闭操作保证实验室环境及人员安全。

10.数量：1台