细胞离心涂片机参数

1、 设备用于样本分析前对体液或血液标本涂片处理。满足脑脊液、胸腹水等所有体液细胞及细菌涂片要求。

2、 至少设有脑脊液、胸腹液、关节液、引流液、尿液、肺泡灌洗液、细菌 7 个常见标本运行参数程序，预留三个用户自定义程序，能根据用户需求增加或减少，所有参数可编程操作，可根据需求设置且自动存储。

3、 设备细胞收集率≥95%,在细胞数极少的情况下，能充分收集样本中所有细胞；细胞完整性≥99%，样本离心和残留水分吸收同步进行，有效保持细胞原有形态。

4、转速控制精度：≤±30rpm/min。

5、最高转速≥2000r/min，最大相对离心力≥400g。

6、最低转速≤200r/min，最小相对离心力≤15g。

7、数量：1台