儿科听力测试平台（OAE+AABR）功能及参数要求

一、基础功能部分

1.同一平台上至少同时具备脑干筛查（AABR））模块、筛查型耳声发射OAE模块等。

2.设备主机采用全中文测试界面。

3.操作模式:既可单机操作也可以连接电脑操作。

4.连接方式：USB线连接、蓝牙连接。

5.内存：设备自带≥1GB存储卡，至少可存储数十万组测试数据

6.打印方式：数据传输至电脑进行打印

二、脑干筛查部分

1.增益：64dB

2.响应频率：0.5—5000HZ

3.噪声：CMRR＞90dB

4.最大输入补偿电压：≤2.5V

5.输入阻抗：10MΩ/170pF

6.阻抗测量

1）测量频率：33Hz

2）波形：矩形

3）测试电流：11.25Ua

4）范围：0.5KΩ——25 KΩ±10%

5）刺激信号两种：

Click(200Hz—11KHz)

CE-Chirp®(200Hz—11KHz)

6）通过高灵敏度贴电极线的连接方式采集数据，测试数据准确。

7.刺激率：90Hz

8.通道：至少2通道

9.刺激强度：30,35,40dB nHL

10.带宽：22.05 KHz

11.分析时间：1—10分钟或残余噪声 5—80nV

12.A/D分辨率：24bit

13.显示：刺激水平和类型，条状和柱状显示。

14.敏感度：≥96%（CE-Chirp®）

15.特异度：≥96%( CE-Chirp®)

三、耳声发射部分

1.包含OAE筛查功能，频率范围：500Hz-6000Hz

2.标准：L1/L2：65/55

3.通过最低频点数：3个

4.通过信噪比标准：6db

5.强度：30-80dB peSPL

6.刺激声采样率：≥30000Hz