532/1064调Q激光治疗仪的技术参数

该设备主要用于尖端皮肤色素病治疗和皮肤美容，至少包括：真表皮色素疾病(黄褐斑、雀斑、雀斑样痣、脂溢性角化、咖啡斑、老年斑、太田痣、伊藤痣、颧部褐青色痣纹身)，美白嫩肤，皱纹，痤疮瘢痕等适应症。

可采用七节关节臂传导，平帽技术，匀质光束，能量均一和稳定分布，精确瞄准光。纳秒技术，光爆破效果。

PTP模式让每个单脉冲激光的瞬间高能量值降低，对周围皮肤组织损伤减少，表皮破皮和渗血副作用降低。PTP模式两个脉冲激光的能量总和超过单一脉冲激光的能量，PTP模式下热量温和累积促进胶原合成，PTP模式下温和的激光高峰值显著减少皮肤的损伤。

无极光斑调节技术，手具可精确的依照皮损大小来设置光斑大小，范围≥1.2mm—8.5mm之间，并按照0.1mm的最小单位任意调节；手具调整可同步智能面板的剂量选择。

设备性能要求:

1.激光介质至少包括：Nd：YAG

2.操作参数：Q开关，一级激光头/单个高压电源 固体激光波长转换器。

3.波长及输出能量至少包括：1064nm：1600mJ

532nm：450mJ

4.传输系统：七关节导光关节臂

5.能量密度至少达到： 1064:  8.5mm  2.1J/cm2

1.5mm  12J/cm2

532:  6mm  1.5J/cm2        1.2mm 5J/cm2

6.PTP模式至少包括：  8.5mm  2.7J/cm2     6mm  5.5J/cm2

7.脉冲宽度：5-20ns自动调节，非固定脉宽。

8重复频率至少包括：单脉冲, 1Hz，2Hz，5Hz和10Hz

9.光斑尺寸至少包括：1064nm: 1.5mm--8.5mm ，每0.1mm可调

532 nm：1.2mm--6mm，  每0.1mm可调

10.具有带连续输出的指示光

11.可变焦手柄可直接调控光斑大小

12.光斑能量分布采取平帽式( Flat Top )

13.具有PTP双脉冲模式

14.激光触发和发射同步，没有时间延迟。