设备参数建议

一、综合验光仪

1.投影距离：1.5 m - 6.0 m。

- 2.视标数量：≥30 个。 78

- 3.遮罩数量：全敞开≥1 个；水平方向≥5 个；垂直方向≥8 个；独立≥21 个； 红绿≥1 个。

- 4.程序编程：独立程序≥2 个，每个最大记忆 30 步。

- 5.投影灯：LED，3 W/3.2 V 。

- 6.投影水平倾斜角度：±10°。

- 7.球镜度：包含-19.00D- +16.50D，步长不高于:0.25D。

- 8.柱镜度：包含 0- -6.00D；步长不高于 0.25D。

- 9.柱镜轴位：0°- 180°；步长 5° (以下可估读到 1°)

- 10.旋转棱镜：0 - 20Δ；步长 1Δ。

- 11.棱镜基底：0 °- 360°；步长 5° ；5°以下可估读到 1°，棱镜基底可 选择水平或垂直标注。

12.瞳距调节；48mm -75mm。

13.额托调节：≧16mm。

14.镜角距：13.70mm-19.75mm。

15.数量：1台

二、房角镜

主要满足青光眼手术术中使用需要，数量：1台。

三、带状光检影镜

充电款；铝箱包装。

照明光源：白炽灯

工作距离：1m±0.5m 光带可旋转：≥360°

电源：AC220V/50Hz 或者 110V/60Hz

充电电池：锂电池，充满电可连续使用≥2 小时

检影镜技术参数

1.用途：用于测量屈光不正和散光轴位检查。

2.照明光源：白炽灯泡或卤钨灯泡。

3.灯泡亮度强弱可调。

4.快速充电，随冲随用。

5.灯丝可做 360°旋转。

6.交货前须提供生产厂家针对本项目售后服务承诺函和授权书原件并加盖生产厂家公章。

7.数量2台

四、三棱镜排

用于远、近聚散检查，由水平棱镜、垂直棱镜两条组合，数量2台。

五、线状镜

1.功能用途：用于粗略判断双眼视功能。

2.具体技术需求:划有细致精密的平行线条，镜片上的平行线条分别为45°和135°。

通过线状镜观察灯光目标（如笔灯）时可产生垂直于镜片平行条纹的光线条。

3.数量2台。

六、智能翻转镜

（一）技术要求

1. 环境温度：10-40 度

2. 电源电压：220 ±10%  50HZ ±2%

3.标准配置：主机 1 台，手柄 2 个

4.工作方式：侧面为屏幕，可进行选择操作，瞳距可调、时间可调，视标及大小可调

5.工作时间：自动定时

6.规格：68×58×53cm

7.内含五组镜片：± 0.50；± 1.00；± 1.50；± 2.00；±2.50

（二）视标类型

1）“E”型视标2）“C”型视标3）“小飞机”型视标

（三）视标大小

1）20/30  2）20/40  3）20/50

（四）测试时间

1）1 分钟  2）2 分钟  3）3 分钟  4）5 分钟

（五）瞳距范围：45mm-75mm 之间

（六）镜片度数

1）正镜片：+0.5D、+1.00D、+1.50D、+2.00D、+2.50D

2）副镜片：-0.50D、-1.00D、-1.50D、-2.00D、-2.50D

（七）数量1台

要求：该项目不允许拆分报名