全自动免疫组化染色机参数

1.用于各类病理组织标本的全自动免疫组织化学染色、免疫组化双染、免疫组化多染和分子病理的荧光原位杂交检测,并配有相关试剂备案证。

2. 在同一台仪器上完成全自动免疫组化染色。包括烤片、脱蜡、抗原修复、一抗孵育、二抗孵育、DAB显色、复染所有步骤，无需人工干预，运行时间＜4个小时。

3.处理玻片数量: 单批次处理玻片≥35张，每张玻片可以单独设置染色流程和温度，具备从室温到抗原修复温度的加热功能，抗原修复方式采用加热控制技术。

4.一抗试剂位≥35种，满足不同项目的染色需求。

5.玻片能连续上载，提高实验室工作效率。

6.配备有独立加液装置，抗体滴液用量＜150微升/张。

7.仪器反应仓配备有温度控制模块，温度实时显示，实现恒温控制。

8.试剂仓有温度控制模块，一抗，机载二抗试剂可在试剂仓低温存放，避免试剂由于温度变化而导致的效价降低。

9. 配备有台式电脑或移动式平板电脑操作仪器，移动式平板电脑可实现远程控制仪器运行。

10.操作系统：简单易懂,人性化的中文操作界面，具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂，有预约过夜运行功能。

11.自检系统：每日自动检测机器性能、试剂液面，智能化操作。

12.数据库：染色过程全记录，对所有玻片进行全程追踪并报告，包括玻片运行事件，玻片的自身信息等，可随时调出玻片所有信息。

13.数量1台