| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用泌尿道导丝 | 用于输尿管镜相关手术引导入镜，引导留置输尿管支架管。 | - 产品的材质：不锈钢、聚四氟乙烯(PTFE)、钛镍合金、无涂覆。产品由导丝和导丝保护管及导引嘴组成。 - 0.028的导丝峰值拉力≥5N；0.032、0.035、0.038的导丝的峰值拉力≥10N。 - 导丝表面应光滑、平直，无不良损伤，头部应圆滑，斑马导丝的斑马纹清晰；导丝前端软，后端硬，支撑性好。 - 灭菌方式：环氧乙烷气体灭菌，一次性使用。 - 规格型号：有FS（斑马导丝）-0.7mm(0.028)、FS（斑马导丝）-0.8mm(0.032)、FS（斑马导丝）-0.9mm(0.035)等规格型号。 |