## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | TCI | 1.输注速度范围：通常为 0.1mL./h 至1200mL/h，可根据需要调节。 2.输注精度：一般为±5%或更高的精度。 3.输注模式：常见的模式包括连续输注、间断输注、靶控输注（TCI）等。 4.输注体积限制：可设定单次输注的最大体积，以确保安全。 5.报警功能：具有输注完成、输注异常、输注速度异常等报警功能。 6.输注管路压力监测：用于监测输注管路的压力，防止堵塞或漏液。 7.输注历史记录：记录输注的历史数据，便于医护人员查看和分析。 8.电源类型：通常为交流电源和直流电池双重供电方式，以确保设备在不同情况下的稳定工作。 | 10台
2 | 吸烟机 | 1.技术标准：达到医用吸烟效果标准（需提供主管部门认可的证明材料）。 2.吸烟手具：专用吸烟手具及关节臂吸烟手具二种模式，且可互换； 2.1关节臂吸烟手具：不低于4关节，方便治疗过程中灵活操作。 2.2专用吸烟手具：配备不低于2个手具，具能与治疗设备的手具对接，方便治 疗操作。 2.3吸烟管：可自由调节，不影响激光治疗的操作方便性。 3.三级过滤：三级过滤，能过滤≥0.01um 直径的有害微粒。 4.净化效率：≥99.99% 5.工作噪音：设备工作噪音≤55分贝。 6.控制方式：连续控制，能长时间持续工作，且不影响过滤净化效果。 7.调节方式：无级连续可调。 8.最大流量：≥2500L/min，保障过滤净化效果。 9.风机功率：无刷变频风机，额定功率≥1200W。 10、安全保护：具有超温保护功能，当温度超过设定值时，设备会降速运行。 | 1台
3 | 病床 | 1.规格：床板长度≥2000毫米，全长≤2173毫米，床板宽≥860毫米，外宽≤980毫米，床板距地面≥500毫米。 2.脚轮：直径≥125毫米脚轮，材质树脂，静音脚轮，耐药，不生锈。 3.背部上升0-75度，膝部上升0-45度。 4.床板由冷轧钢板两侧卷边后拼接而成，具有多孔设计，便于透气。 5.护栏：护栏的有效高度为≥340mm, 可有效降低坠落的风险。 6.护栏的手握处具有醒目的红绿色提示标志。 7.床头尾带有锁定装置，头尾板配备防滑手柄。 8.床头、尾板采用PE材质，防火等级达HB75。吹塑工艺制成；耐药；耐酸、碱，韧性强；易于清洗。 9.床板厚度≥0.8mm，卷边设计，具有多孔设计，便于透气。 10.手摇柄有过摇保护装置，具有离合装置。 11.护栏为栅栏式铝制折叠护栏。 12.配备床上桌，可折叠，可收纳在床尾等位置。 13.床体周边设置≥16处束缚带安装孔。 14.标配杂物架，可放置面盆等物品。 15.配床垫。床垫外套采用优质针织水洗面料；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理；面料可拆卸水洗,床垫内芯采用高弹海绵制成,具有防侧滑功能。 16.病床金属表面涂层硬度达到2H，经过耐冲击性、耐费水性、耐盐水喷雾试验、耐湿热性等，病床各结构连接处加装镉镍特种耐磨垫套。 17.配备一体式挂钩，输液架可收纳在床下。 | 48张
*报名资料封面注明包件号