## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 多源频谱治疗仪 | 1.用于改善血液循环；促进组织修复和再生、缓解疼痛。 2.具有活动臂、升降杆。 3.配备脚轮可移动。 | 3台
2 | 空气压力循环治疗仪 | 1.控制方式：自控和脚踏控制等； 2.工作方式：间歇式气压治疗等； 3.可多档调节； 4.自动保护装置：具有过载、过热等多种保护功能； 5.适用范围：适用于静脉血栓的预防治疗。 | 3台
3 | 足底静脉泵 | 1.具有预防深静脉血栓形成、消除肢体水肿、促进血液回流等功能。 2.仿人体生理性足泵，高速脉冲促进足底及下肢静脉血液高速回流。 3.只需要包裹足部或手部，不需要包裹身体其它部位即可达到预防效果，腿部创伤、石膏固定、上肢picc、cvc置管等患者亦可使用。 4.脉冲压力值可在60～200mmHg之间调节，最大压力不高于200mmHg。 5.具有0.2s瞬时脉冲快速达到预设压力值。 6.预置脉冲间隔时长，包括足部和手部脉冲间隔时间。 7.脉冲压力值持续保压时间具备两档及以上。 8.至少预置脉冲手垫、脉冲足垫、脉冲石膏足垫等3种工作模式。 9.具有在设备界面根据医嘱方案智能化设定工作时间和次数的功能，界面有网络连接显示。 10.内置锂电池，快速充电、连续正常工作时长≥4小时。 11.配备液晶屏，脉冲压强通过该屏幕实时数字式显示。 12.具有开机故障自检、高低压报警功能，声视觉提醒等。 13.具有睡眠模式，超过相应时间自动锁屏。 14.具备开机身份识别、验证功能，可根据患者情况制定治疗方案，治疗数据可永久保存。 15.内置WiFi模块，可与本院现有的VTE防治管理系统实现无线通讯。 | 5台
4 | 臭氧治疗仪 | 1.适用于阴道炎的治疗及阴道冲洗； 2.内置加热，自动恒温； 3.具备以空气源来制造臭氧功能； 4.设备具有臭氧水冲洗、臭氧气和超声波臭氧雾化治疗三合一功能； 5.具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能； 6.冲洗液可选择手动加水，也可选择自动进水，并配备净水过滤装置； 7.冲洗部分和治疗部分采用单独显示，可自动记录冲洗及治疗的次数，两部分可单独使用也可以同时使用； 8.冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。 | 1台
5 | 微波治疗仪 | 1.微波频率：2450MHZ±30MHZ； 2.微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W； 3.控制方式：自控和脚踏控制等控制方式，可手动或自动复位； 4.显示方式：数码显示； 5.工作方式：具有连续微波、脉冲波等方式； 6.脉冲周期可多档调节； 7.热凝器：不粘连组织，辐射器驻波系数≤2； 8.外壳辐射＜1mW/cm²； 9.无用辐射＜10mW/cm²； 10.自动保护装置：具有过载、过热等多种保护功能； 11.具有自检和故障代码显示等功能； 12.治疗仪需一体式（不需要电脑及显示器）； 13.适用范围：适用于皮肤科对皮肤病变组织止血、凝固、灼除，腋臭、血管瘤、祛痣等常见皮肤病的治疗； 14.微波圆形理疗辐射器≥￠160 mm。 | 1台
报名封面请注明包件号