联影uCT528、uCT530维保技术服务要求

设备名称：联影uCT528、uCT530

服务要求：

- 1.联影uCT528、uCT530的整机全保服务，其中球管、探测器、高压发生器、工作站这些关键备件故障后直接更换未启封全新包装与原厂型号一致的合格备件（实质性条款）

- 2.远程在线服务+紧急现场人工服务+培训

- 3.人工服务要求：包含不限次数的现场人工服务。电话支持，远程在线支持等。

- 4.响应时间要求：拨打报修电话后2小时内响应，原厂认证合格的专业工程师48小时内到达现场，工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天，保修时间顺延七天。（提供承诺函）。

- 5.服务热线：服务商具备客户服务专线电话，全年365天开通，每天开通服务时间不少于12小时。

- 6.远程维修技术支持：提供在线技术支持及远程诊断服务，达到可以远程365天每天24小时在线监控设备各项数据，减少医院停机损失，实现设备故障提前报警，提供远程诊断系统认证证书。

- 7.系统更新要求：服务商能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件版本通知（FCO）能力的证明，维保期内提供设备的系统软件升级补丁何技术支持。（提供具备获取补丁升级证明材料）

8.设备保养要求：一年提供4次定期现场保养（每季度一次）。包括机器清洁，性能测试及校正，机器及电气的检查，确保系统能按照制造商的产品性能运行。每年度提供维保总结。

9.开机率保证：95%以上（按一年365天计算，即每年停机时间不超过18天）。对于开机率低于95%的每一天,合同期限将相应延长20天。

10.配件服务要求：除第三方产品外的所有备件（其中探测器、高压发生器、球管等重要配件发生故障直接更换），更换的配件必须为未启封全新包装与原厂型号一致的备件。且所有备件必须为原厂认证的全新合格品，并提供合法手续。（提供价格清单、配件来源及报关单证明）

11.培训服务要求：提供24小时的远程在线应用培训服务，且每年为医院提供一次线下培训，培训内容包括：临床应用培训，BME设备科工管理培训等，医院可跟据自己需要选择培训内容。提供应用培训记录。

12.维修人员要求：具有从事该类设备维修服务的专业工程师≥3人，且在厂家培训合格，提供姓名、授权资质证，保证能够随时到医院提供服务。（提供近两年培训记录证明等）

13.维修工具：提供设备维修保养需要使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度校正认证机构或其授权单位出具的有效监测报告。

14、更换球管重要备件后，应由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行检测，检测合格后出具检测报告交由甲方，检测费用由乙方承担。