## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 超声多普勒胎儿监护仪（床旁） | 1.用于床旁胎儿监护，监测胎心率、宫缩压力； 2.具备报警功能，病例存储功能； 3.内置电池； 4.便携小巧。 | 5台
2 | 无创脑血氧监护仪 | 1.无创、连续、实时监测脑氧饱和度、组织血氧饱和度、指脉氧饱和度、无线脑氧； 2.刷新频率：每次刷新时间≤1秒； 3.临床监测无盲点、实时响应、保证数据准确性； 4.内置锂电池，供电时间≥5小时； 5.无线脑血氧监测部分：主机重量轻便，重量≤20g，方便转运病人时监测脑血氧； 6.电池：使用时间≥5小时，充电时间≤2小时； 7.单个探头接收器≥3个； 8.仪器通道数：前置通道≥5个，主机通道≥6个； 9.脑组织血氧饱和度：测量范围0%～100%，其中50%～90%范围内精确度≤±1.5%； 10.外周组织血氧饱和度：测量范围0%～100%，其中50%～90%范围内精确度≤±1.5%； 11.脑血氧饱和度: 精确度≤±1.5%； 12.在录入信息界面对于不同体重监测者适用于哪种类型探头具有量化性提示； 13.每台配置脑血氧探头≥4个、组织血氧探头≥4个、指脉氧探头≥1个。 | 2台
报名封面请注明包件号