## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 等离子电切电凝系统 | 1.等离子主机：该产品具有等离子双极电切与凝血手术功能，能接“u”盘内录手术全过程； 1.1切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200W±40W，凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100W±20W； 1.2具有自动识别不同双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示； 1.3具有超负荷保护装置； 1.4具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示； 1.5专用双极电极（双极环状电极）； 1.6专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩、双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度； 1.7主机智能自检，自动识别不同电极，自动设定相应的输出功率，可搭载大环、粗环等新型电极，切割和凝血效果更高，使用范围更好； 2.电切内窥镜：可连续进出水冲洗对流，与等离子主机配套使用。 2.1内窥镜，30°4mm×302mm高清（HD）内窥镜； 2.2被动式操作器，被动式； 2.3外鞘，≤26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流； 2.4内鞘，≤24Fr 可360°旋转； 2.5内鞘转接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进出水，实施单鞘手术； 2.6闭孔鞘芯； 2.7冲洗接头； 2.8可选激光光纤鞘：279mm±5mm,独立设计与等离子工作手件及操作系统匹配，术中无需激光手件，可同时兼容但不限于钬激光、绿激光、红激光、1470nm激光、2μm激光手术，可通过直径1000μm及以下各种规格型号光纤； 2.9可选配与主机为同品牌的小尺寸电切内窥镜，以满足尿道狭窄及特殊病人的手术需要，要求为外鞘外径≤22Fr、内鞘外径≤19Fr、内窥镜镜体直径≤2.9mm； 3.摄像系统： 3.1医用内窥镜摄像系统1台，用于各种内窥镜的检查和手术，具有高清和标清双模式并可切换，适用面广； 3.2医用内窥镜冷光源（LED）1台； 3.3液晶显示器1台, 高清显示。 | 1台
2 | 尿道内切开镜 | 1.视场角≥60°； 2.工作长度≥310mm； 3.分辨率≥8.341p/mm (Lo=20mm时)； 4.镜管直径φ4mm； 5.放大率≥1倍(Lo=20mm时)； 6.照度≥5000Lx(Lo=20mm 时)； 7.视向角6°； 8.能够与科室现有杭州好克大力碎石钳内窥镜配套使用； 9.镜鞘外径≤22Fr 。 | 1台
*报名封面注明项目包号