## Sheet1
包件号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量
1 | 脑涨落图仪 | 1.电压测量：10μV /10mm-1000μV/10mm。 2.时间间隔：15mm/s 档，允差±5%；30mm/s 档，允差±5%。 3.幅频特性：1Hz-30Hz 偏差不超过+5%～-30%。 4.噪声电平：折合到输入端的噪声电平 ≤ 5µVp-p。 5.共模抑制比：≥88dB。 6.脑电放大器 EEG 自带头皮接触电阻检测功能、16 脑区电极佩戴纠错功能。 7.具有对放大器参数进行设置、更改的功能（时间常数、截止频率、开关滤波、脑电幅度）。 8.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放、调节走纸速度等功能。 9.具备对脑电信号分析处理的功能：至少包括神经递质柱状分布图、α波竞争图、脑功能评价图（显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制和逆转）、原始脑电图和全脑地形图浏览等。 10.大脑分区定位：至少可以对 16 脑区分区定位，并显示每一脑区的检测结果。 11.至少具备16 脑区α波竞争图、α波竞争图主导频率及熵值的前后脑对比图、左右脑对比图、全脑平均值图和 S 谱线(系）递质分布图报告等功能。 12.神经化学递质分析指标：至少包括谷氨酸(GLu)、γ-氨基丁酸(GABA)、5-羟色胺(5-HT)、乙酰胆碱(ACh)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)和三个受体：S3（乙酰胆碱受体）、S6（强兴奋）、S13（深抑制）等。 13.脑电图和地形图具备选择存储、删除和描述打印功能。 14.具备同一受测者多次检测结果的神经递质对比图。 16.具备单个患者病例导出功能及所有病例批量导出功能。 17.具有预览、缩放和打印分析报告的功能，支持无线传输。 18.具备对智力、情感控制力、心理素质能力的评估功能。 19.具有用户管理和病历管理功能。 20.具备阻断交流和静电干扰功能。 | 1台
2 | 踝肱指数检测仪 | 1.利用超声多普勒原理，通过非介入技术对人体ABI参数的测量，定量判断出患者周围血管疾病的严重程度。 2.数据传输方便，可打印A4纸质报告，全中文界面。 3.一键充气，自动放气，自动定位血压值，自动测算ABI/TBI比值。 4.超声频率需适用于踝动脉及足趾动脉检查。 5.配备可充电锂电池，检测仪器可移动。 | 1台
3 | 动态血压监测仪 | 1.主要用于临床病人24小时及以上动态血压监测，评估病人高血压状态及为临床用药提供指导依据。 2.记录盒测量速度快速准确，单次测量时间≤40秒。 3.血压记录同时记录脉搏波，可监测血压测量状态。 4.反扣式袖带佩戴不易脱落;带有袖带保护套。 5.补测功能:测量失败自动补测。 6.采用普通干电池供电，方便及时更换使用。 | 5台
4 | 动态心电图记录盒 | 1.主要用于临床病人24小时及以上动态心电图检查及起搏器工作状态评估。 2.记录盒具有可查看电池电量及导联线是否脱落的功能，当电池电量不足或者导联线脱落时有报警提示。 3.记录盒导联线采用嵌入一体式式设计，抗干扰能力强，使用寿命长。 4.记录盒采样率最高可达10000Hz，可支持起搏器采样。5.记录盒采用芯片或存储卡存储数据，存储容量高。 6.采用普通干电池供电，方便及时更换。 7.配有分析软件，操作简单，分析快速准确，功能完善。 | 10台
*报名封面注明项目包号