	序号
	技术指标
	参数内容

	
	基本参数
	尺寸：≥27英寸，显示比例：16：9，分辨率：≥2560×1440，点距：≤0.233（H）×0.233（V）mm，对比度：≥1000：1，可视角度：≥178°，响应时间：≤4ms，色彩位数：≥281.47Trillion Colors（48bit）

	
	最大亮度
	≥800cd/㎡（提供佐证材料）

	
	亮度一致性
	≥90%

	
	曲线误差
	通过软件切换Gamma2.2与DICOM等曲线，DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜4%

	
	信号接口
	HDMI×1、DP×2、Type-C×1数字信号输入，DP×1数字信号输出

	
	USB接口
	USB Type A ×2、USB Type B ×1

	
	DICOM标准
	显示器完全符合DICOM3.14标准，具有根据显示亮度动态调整DICOM曲线功能，且在显示器支持的亮度范围内任意亮度下均符合DICOM3.14的显示标准

	
	医疗曲线
	内置DICOM、GGO、MM、DSA、PET、CT、MR、DR、US、USER、Gamma 1.8、Gamma 2.0、Gamma 2.2、Gamma 2.4、Gamma 2.6曲线和文档模式曲线，可根据不同的应用场景使用不同的显示曲线

	
	色彩重建
	显示器能自动识别图像中的灰度与彩色内容，在灰阶内容符合 DICOM Part14 标准的情况下，对彩色内容的亮度及色调进行重新构建并校准，从而实现在同一屏幕上灰度内容使用 DICOM曲线，彩色内容使用Gamma曲线进行混合显示

	
	亮度实时校准系统
	实时监测并校准显示器的输出亮度，以保证显示亮度的长期稳定输出

	
	环境光侦测系统
	自动检测环境光数据，根据环境光的变化实时对DICOM 曲线进行校正

	
	增亮模式
	通过集成于计算机键盘的热键，便捷瞬间提升显示器亮度，满足医生临时对暗部细节显示的诊断需求，热键可自定义设置

	
	DICOM无级调光
	DICOM曲线采用动态算法，全亮度调节范围内均能提供可靠的DICOM曲线

	
	显示器菜单调节
	无按键设置，通过显示控制软件在计算机端调节参数（提供佐证材料）

	
	残影消除
	显示器可自行对残影进行消除，保证医学影像显示的精准

	
	一键截图
	显示器具有截图功能，可在不依赖第三方软件的情况下通过热键唤醒截图功能，可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存

	
	一键切换亮度
	显示器可通过鼠标一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节

	
	色彩转灰度
	显示器支持鼠标一键打开色彩转灰度功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断

	
	图像曲线切换
	显示器支持鼠标一键快捷切换图像曲线，以方便临床诊断过程中一键进行切换，便于医生对影像病灶进行精准阅读

	
	多信号通道切换
	显示器支持鼠标一键切换信号通道功能

	
	屏幕共享
	内置屏幕共享系统，具备Type-C接口，支持外部笔记本、手机和平板设备图像可直接投屏观片，方便对外部设备的影像进行浏览沟通，并支持对笔记本、手机和平板等设备进行充电，充电功率高达65W（提供佐证材料）

	
	USBKVM
	仅一套键鼠即可控制诊断工作站电脑和其他设备，操作随显示内容自动切换操作

	
	多分屏显示模式
	影像对比模式，影像报告模式，可支持两分屏，各分屏的显示曲线均可独立控制，DICOM和文档模式亮度可独立控制

	
	嵌入式胶片夹
	通过显示器前置嵌入式胶片夹，可自动识别胶片的插拔状态，自动开启或关闭观片灯模式，且左右分屏可单独或同时进入观片灯模式，胶片夹与整机一体化设计（提供佐证材料）

	
	传感器控制
	显示器支持对背光传感器、环境光传感器、温度传感器、重力传感器、气压传感器、湿度传感器等传感器进行开关控制

	
	合规性检测与校准
	通过集成于显示器正面的DICOM校准系统对DICOM显示曲线合规性进行自动检测与校正

	
	键盘灯
	显示器下侧设有键盘灯，与整机一体化设计，可自由调光调色，颜色≥1000种，在标准阅片环境下开启后可照明键盘区域，方便医生编写报告

	
	氛围灯
	显示器后侧设有氛围灯，与整机一体化设计，可自由调光调色，颜色≥1000种，可减少周边环境和显示器之间的对比度，防止在屏幕上产生眩光，缓解眼睛疲劳

	
	智能感控
	通过智能感控对用户工作状态进行检测，以控制显示器的显示状态

	
	显示模式
	显示模式可选择设置自然、护眼、清新和自定义，自定义可对红绿蓝三原色进行无极调节

	
	局部高亮
	通过悬浮窗或热键实现对屏幕的局部区域进行高亮显示，聚焦病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，热键可自定义设置

	
	医规电源
	显示器内置医疗级标准电源，支持交流电源供电，无需外接电源适配器，缓解了安装区域的杂乱，营造舒适的工作环境

	
	供电输入
	支持交流电源供电或直流24V电源适配器供电两种方式

	
	
	现场提供样机演示



