- 口腔扫描仪技术功能参数

- 一、主要技术参数要求

- 1、设备基本要求及用途：可移动式一体机，用于口腔义齿修复、口腔正畸和口腔种植等口腔内部的数字化三维取模。

2、扫描原理：具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪。

3、扫描范围：标准口扫头≤16.8mm * 12.6mm

儿童口扫头≤12.6mm * 9.6mm

4、景深：距离扫描头前端窗口平面-2mm~20mm

5、扫描帧率：≤21帧/秒

6、数据输出格式至少包括STL, OBJ, PLY

7、精度(std.)：≤0.020mm(3Teeth); ≤0.05mm(Single Jaw)

8、扫描头配置/外径：标准口扫头：≤122*21*17mm；儿童口扫头：≤122*17*13mm；

9、扫描头可高温高压灭菌消毒，高温高压灭菌次数可达≥100次。

10、口扫软件具备内置录屏和截图功能。

11、具备可拆卸尾线。

12、具备机身物理按键。

13、具备握持位置提示。

14、具备一键自动标定。

15、扫描仪运行具有数据拼接、链接状态、待机状态、休眠状态、设备异常等提示灯。

16、口扫头插拔灯状态具有指示灯提醒。

17、具备口内金属物扫描功能。

18、软件可以支持口腔检查：

（1）检查内容包含：龋齿 色素情况 牙齿排列情况 牙齿缺失/缺失情况等

（2）报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片等功能

（3）支持手机预览真彩3维数据。

（4）口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色。

19、具备AI智能扫描。

20、具备体感功能。

21、具备边缘线提取功能。

22、正具备畸模拟。

23、口扫打印一体化：患者口内数据可以通过口扫软件直接打印3D模型，不需要导出到第三方软件支持，且口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作

24、具备口扫订单个性化配置：可以更具医生工作内容进行个性化配置，实现订单高度自由化设置

25、云传输功能：

（1）具备多种患者数据上传：至少包含照片/CBCT数据

（2）支持预览口扫数据真彩3维数据。

26、口扫头具备防起雾功能：支持扫描头热度设置，具备高、中、低三种温度可选。

二.口内扫描仪电脑工作站技术要求

1.CPU≥英特尔® 酷睿™ i7-11700

2.内存≥32GB

3.硬盘≥2TB 固态硬盘

4.独立显卡：≥1650Ti

6.显示器尺寸≥23.8英寸

9.控制面板为触摸显示屏

10.USB接口≥​4个

11.HDMI接口≥2个

四.配置要求

1、口腔扫描仪主机   1台

2.触控屏一体式电脑​1套​

3.UPS不间断电源​1套

4.一体式移动推车​1台

5.标准口扫头 ​4个

6.儿童口扫头​1个