呼气分析仪需求

一、适用范围：该设备需具备检测呼出气一氧化碳（FeCO）和呼出气一氧化氮(FeNO)功能。

二、具体需求：

1.呼气检测包括：FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO、FeCO 及联合 NO 和 CO测量等。

2.呼气压力范围：8～30cmH2O，在此范围内可自动调节呼气流速，超出范围停止测量。

2.1在满足呼气压力范围的条件下,呼气流速：50±5ml/s，200±20ml/s。

2.2 呼气时间：10s模式10±1s，6s模式6±1s。

3.一氧化氮测量范围：0～4000ppb。

3.1线性：平方相关系：r2≥0.998，斜率：0.95～1.05，截距：±3 ppb。

3.2重复性：<1.5ppb（测量值<50ppb）;<3%（测量值 ≥50ppb） 。

4.一氧化碳测量范围：0～500ppm。

5.吸气检测：通过小于-3cmH2O的吸气压力，仪器进入吸气状态，避免环境中NO对测量结果的准确性影响。

6.具备在线测量、离线测量、潮气测量、环境测量等测量模式。

7.系统具备过滤外源性一氧化氮装置。

8.可设置日期、时间；可录入及编辑患者信息。

9.开机后自检，自动校准零点基线。可存储、查阅历史测量数据。

10.具备提示音、USB接口、以太网等接口。

11.可查看主机、检测器、过期日期、剩余使用次数等信息。

12.主机内置热敏打印功能，具备屏显功能，可通过接口连接外部显示器。

13.具备与医院医生工作站（病历系统）接口功能，并完成对接（含接口费）。

14.主机内置电池。

15.质保期≥5年。