## Sheet1
急救医学部改造项目设备配置需求
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 医用洗手池 | 1.医用感应洗手池（二人位） 2.医用洗手池主体采用≥1.2mm磨砂不锈钢板制作，内弧形设计。 3.配洁净手术室专用自动感应嘴及40L电热水器等，带镜子。 4.水龙头采用感应式或膝碰式。 5.洗手槽装有温度调节的混合器，若在冷水供应间断时会将热水自动切断。 6.组装形式：壁挂式。 7.满足设计、施工规范。 | 套 | 2
2 | LED无影灯 | 1.双母灯，母灯型号须完全一致。 采用LED冷光技术，各LED灯珠独立控制，LED光源无蓝光危害。 2.超薄型灯头设计，灯头直径≥700mm 灯头采用一体化无螺钉设计，同时灯头操作扶手与灯头一体成型，中间无缝隙。 手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式。 3.医生头部和伤口区域温升≤2℃。 4.使用寿命≥50,000小时。 5.手术灯中心照度≥160,000Lx 6.具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。 7.光斑直径可以调节，满足最小光斑直径d10≤14cm，最大光斑直径d10≥30cm。 8.辐照度/中心照度≥3.5±15% mW/(m2·｜x) 9.光学性能：光斑均匀性：d50/d10≥60%；深腔照明率100%；单遮板无影率≥60%；双遮板无影率≥56%。 10.照明深度要求：20%光柱深度（大光斑）≥135cm，同时满足60%光柱深度（大光斑）≥80cm。 11.显色指数Ra≥ 99，显色指数R9≥ 97。 12.灯头具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤18% 13.手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。 14.配备有可高温消毒的无方向性快接把手，可任意方向插接后任意方向旋转即可固定，使用方便。 15.无影灯需满足手术感控要求，表面涂料具有抗细菌功能，抗菌率＞99.99%，具有耐霉菌性能，防霉等级0级。 16.具备液晶触摸屏，尺寸≥4寸，光斑、照度、光斑腔镜微创照明模式均可通过触摸屏控制面板进行控制。 17.光斑≥4档可调，照度≥10档可调。 18.安装基础架安全性能测试：吊顶预埋件可承受垂直负载≥2000kg，缓慢施加荷载至≥10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.3°。 19.无影灯灯头弯管应能360°绕弹簧臂无限位旋转，弹簧臂应能360°绕横臂无限位旋转，横臂应能360°绕中央轴无限位旋转。 20.光学变焦倍数：≥16倍 | 套 | 1
3 | 电动液压手术台 | 1.手术床采用五段式床身，包括：头板、上背板、下背板、臀板和分体式腿板。 2.手术床床身、立柱罩、底罩、侧轨和附件采用304不锈钢材料。底座表面应平整，无缝隙、纯平无凹凸设计。 3.手术床采用万向轮和第五滚轮。 4.手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成，便于术中透视摄影。 5.手术床整机≥IPX6防水要求。。 6.手术床配备大容量蓄电池，具有交流电源供电功能，具备电池电量指示灯，能够分级直观显示电池当前电量。 7.手术床整体升降、背板上下折、台面前后倾、台面左右倾、腿板上下折、解锁锁定采用液压控制模式。 8.手术床可选配脚踏开关，可控制手术床台面各个功能，并满足≥IPX8防水需求。 9.手术床床垫具有减压、吸震、透气、防静电和预防褥疮等特点。 10.手术床最大承载重量≥300kg。 11.台面纵向移动距离：≥300mm 12.台面升降移动距离：360mm 13.台面前后倾角度：0-30° 14.台面左右倾角度：0-20° 15.背部向上角度：≥75°，背部向下角度：0-30° 16.Flex角度：0-205°，Reflex角度：0-145° 17.头部向上向下角度：0-45° 18.腿部向上角度：0-70°，腿部向下角度：0-90°，可拆卸 19.运动噪声：≤55dB（A） | 套 | 1
4 | 手动单臂麻醉塔 | 1.悬挂提升装置升降范围≤300mm，电机功率≤1kw。 2.横臂活动范围（半径）≥750mm。 3.水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转。 4.配置刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动。 5.整体式终端箱体，无缝防尘设计。 6.吸顶式安装。 7.其它：满足设计、规范及相关安装要求。 | 套 | 1
5 | ICU功能柱 | 1.名称：ICU功能住（一柱两床） 2.工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA 3.终端箱体水平旋转角度：0～340° 4.净载重量：≤150kg 5.整体式终端箱体，无缝防尘设计 6.仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨 7.带抽屉平台：1层，两侧带嵌入边轨；带储物抽屉，内藏式电源插座3个（220V,10A),网络接口RJ45 1个 8.不锈钢可调输液杆2套 9.不锈钢注射泵架2套 10.吸顶式安装 11.气体接口标准配置：氧气4个、负压吸引4个、压缩空气2个（带防尘罩），两边各氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个 12.听诊器挂架2个，自控手电筒2个，吸痰导管盒2个 13.监护仪管线固定夹2个 14.其它：满足设计、规范及业主要求 | 套 | 17
6 | 输液桥架 | 1.配置：每输液椅位配置氧气、吸引终端各一个，电源插座2个、输液挂钩。 2.满足40个输液椅位使用要求。 3.主体材料采用高强度铝合金型材。 4.表面处理采用静电喷涂。 5.吸顶式安装。 6.其它：满足设计、规范及相关安装要求。 | 米 | 22
7 | 抢救床 | 1、规格与功能：推床全长1900-2000mm，全宽650-700mm， 床板距离地面高度最低位500-520mm，最高位840-860mm，高低升降行程≥340mm。背板升降0—70度无级操作。 2、推车两侧都安装有PP树脂材料制成的护栏，可水平固定，承重≥10kg。护栏上设有一次吹塑成型的角度显示器；护栏上设有T形凹槽。 3、护栏采用双重安全锁，开关需设置在足侧，双重安全锁配有锁定确认显示窗。 4、足侧护栏支架由金属护栏支撑、柱塞座、转动杆三部分构成，头侧采用金属护栏支撑、转动杆、弹簧三部分构成，可单独更换。头足侧左右两边金属支座均有输液架安装孔，共4处，金属支座上设置输液架固定把手，固定把手须朝向床体中间，防止误操作。 5、转运床垫缝制不得脱线、豁开、断裂现象,转运床垫厚度≥7cm。 6、床板采用PP树脂材料制成，床板采用两段式设计，腿部床板背面采用加固凹槽22个。 7、床体装备独立的中心第五轮模块，模块与床框架采用非焊接固定，可拆卸更换。 8、中心轮锁止后，推动转运车前行时，应能自限在成床身纵向直线方向行走。中心第五轮模块尺寸≤660*450mm，整体重量≥3.5kg；床体弓形升降架活动关节处均采用耐磨阶梯螺杆、活动关节有耐磨的镍铬垫套。 9、中心第五轮模块由轮面固定模块、弹簧升降装置、主框架固定模块、链接件、可拆卸踏杆等构成。 10、升降装置：床面承载≥150kg安全工作载荷进行高度调节，升至最高位时，升降杆的下降幅度应≤5mm/30min。转运车的脚轮锁止牢靠，锁止后在倾斜10°的斜面上移动距离应≤10mm。 11、脚轮采用直径≥150毫米中控双面脚轮，四角都安装有中控锁踏杆，一键操作解锁或锁定。四个脚轮中具有一个导电脚轮，导电轮有黄色标识圈；配置转动护栏，护栏最高处距离床板的高度为190-220mm。 12、整床紧固件采用全金属防松螺母，中心第五轮踏杆采用不锈钢管制成。 13、氧气瓶支架，支架上可以放入5L的氧气瓶，氧气瓶支架可以竖放或横放。 14.在护栏下方配置挂配件横杆，单侧横杆上设置有≥6个挂钩安装孔，挂钩可根据临床需要调整不同位置，挂钩承重≥3kg。挂钩采用徒手拆卸式挂钩，无需任何工具即可调整挂钩的位置。 15.床下框架配置二段式托盘：托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，托盘设置输液架收纳位。 16.配置病人约束带2组；配置1根输液架；输液架收纳装置2处；整床重量≤75kg。 | 套 | 17
8 | 手动病床 | 1、规格及功能：床板长度1995-2005mm，全长2165-2175mm，床板宽855-865mm，外宽975-985mm，床板距地面495-505mm，背部上升0-75度，膝部上升0-45度，中控刹车系统。 2、脚轮：直径≥125毫米脚轮，材质树脂，静音脚轮。 3、床板共4段设计，即背部床板、腰部床板、膝部床板、脚部床板，床板共计冲压孔数量≥50个，下凹设计，凹槽内开孔，孔径≥3*6cm；冷轧钢板采用卷边设计，床面由≥10个卷边冷轧钢板组成。 4、护栏：护栏抬升时，护栏最高处距离床板高度≥340mm。护栏的手握处具有醒目的红绿色提示标志。 5、床头尾带有锁定装置，头尾板均有设计的把握防滑手柄，同时可以作为扶手使用。 6、床头、尾板采用PE材质，防火等级达HB75。 7、手摇柄有过摇保护装置，具有离合装置，保护摇杆及相关部位的连接部件。 8、床板厚度≥0.8mm，卷边设计，具有多孔设计，便于透气。采用机器人焊接。 9、金属表面经过多道工序处理，采用电泳+粉末复式喷涂的工艺。涂层硬度达到2H，经过耐冲击性、耐费水性、耐盐水喷雾试验、耐湿热性等，全部符合JIS K 5600-7-2：1999标准。 10、护栏为栅栏式铝制折叠护栏，竖立杆下部采用全金属连接，上部采用金属和塑料保护罩连接，背部床板、腰部床板、膝部床板、脚部床板连接处采用阶梯螺杆。 11、床头板上端的两端扶手部分与床的折叠护栏重合设计。 13、床体周边设置≥16处束缚带安装孔。 14、标配杂物架，可放置面盆等物品。 15、病床整体焊接，即上床框与床体支撑脚采用焊接而非螺丝链接。配置输液架收纳与引流袋挂钩合二为一的挂钩设计，方便收纳。 16、每架床所配套部件清单： 名称 数量 备注 床垫：1个，（1）床垫外套采用针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体，防水透气。 （2）内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗。 （3）床垫内芯：采用一体式波浪形高弹海绵制成。 输液架：1个。 床上桌 ： 1个。 杂物架 ： 1个， 可放置面盆等物品。 床头柜：1个，规格：449× 463 × 782mm±5mm，柜体、柜门均采用冷轧钢板制造。 | 套 | 7
9 | 输液椅 | 1、规格：1500×660×400±5mm。 2、外框架使用≥φ38×1.2mm精密焊管，采用全自动化弯管机一次性弯圆成型，床面框架均采用≥φ25×1.2mm焊管。 3、输液椅整体采用碳钢电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，管壁内外均有双重涂层防锈，延长产品使用寿命。 4、靠背由调节控制件采用三档调节：将调节控制件的压板按下，即可调节活动靠背到合适位置，成为躺椅；松开压板，使座椅上的限位挡块卡住调节控制件的制动块，即可做坐椅使用。调节范围：100°-150°。 5、护手采用ABS工程塑料扶手，放手端口采用圆滑过渡处理。 6、外框架带胶脚，有效防滑及保护地面，且带输液架插孔。 7、椅面采用优质人造皮革并且颜色可选，内部采用高密度泡沫，整椅的舒适性更强。 8、配置不锈钢插式输液杆1根、不锈钢杂物框1个。 | 个 | 40
合计 |  | 报名供应商需提供以上需求所有产品 |  | 108