创伤外科紧急购置部分医疗设备项目

参数要求

一、毫米波治疗仪技术需求

1、至少具有两个毫米波功率输出通道，输出频率38GHz。

2、输出功率为60mW±30%，功率密度<10mW/cm2。

3、治疗时间1--99分钟连续可调，误差不超过±2%。

5、辐照面积≥25cm2x2.

6、至少含体外照射、腔内照射治疗方式。

7、具备双通道，每个通道均需配置一个毫米波照射头。

8、具备单通道照射、双通道照射、任一通道照射等控制方式。

9、可显示毫米波输出功率数值、控制时间等信息。

10、照射器前端面可显示毫米波振荡器工作状态，应能实时明确判断毫米波振荡器是否停止震荡(提供相关佐证材料)。

11、治疗启动和结束后具备声光提示。

12、输出功率具备LED显示。

13、输出线缆具有连接监测功能。

14、每台至少配置体外照射器2套(含调节臂2套)，腔内专用照射器1个。具备可移动滑轮。

15.质保期>3年。

二、多源频谱治疗仪技术需求

1、产生能量波长2μm-25μm，峰值能量波长7μm-12μm。

2、工作时间0-60min可调，可长通(可定制工作时间)。

3、功率可多档调节。

4、具备活动臂，调节范围≥70°，具备可移动滑轮。

5.质保期≥2年。

三、空气波压力治疗仪技术要求

1.适用范围:预防深静脉血栓及肺血栓栓塞等。

2.压力范围:0-200mmHg范围均可调节，压力设置范围不超过200mmHg。

3.压力调节方式:每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤3mmHg。

4.气囊类型支持多种类型:至少包括背部气囊、手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊等。

5.具备自动血液回盈侦测功能:自动调节，无需手动调节。

6.具备零压跳过功能。

7.具备多种治疗方案:>10种(至少包括专业防栓梯度压力(DVT治疗)方案、手部8腔气囊方案等)

8.治疗时间:治疗时间、设置范围均可自由调节，支持不间断治疗方案。

9.彩色液晶触摸屏操作，支持联网功能。

10.内置电池功能:电池单次连续使用≥5小时。

11.每台需配套台车(含存放气囊置物筐，可存放下手部和脚部气囊)，配套手部康复气囊2个(套筒式)、腿部气囊2个(套筒式)。

12.整机质保期≥3年。