冠脉内血流储备分数测定设备技术需求

1.适用范围：适用于冠状动脉血管造影目测为中度狭窄（直径狭窄30％—70%）且狭窄段参考血管直径≥2.5mm的原发病变。

2.可兼容压力微导管使用，含FFR测量功能、CRR测量功能。

3.含血流储备分数测量设备嵌入式软件系统、触摸屏和遥控器、移动推车、床边支架、夹持支架。

4.操作方式：全触摸屏，红外遥控器。

5.压力测量范围：±1 mmHg+读数的±1% （压力范围：-30 mmHg ~ +50 mmHg），读数的±3%（压力范围：+50 mmHg~+300 mmHg）。

6.准确度：±3mmHg或读数的±3%，两者取大者，频率响应：0~25Hz。

7.显示功能：Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、cRR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize）患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面。

8.接口要求： 支持IBP标准附件模拟信号输入接口（灵敏度输入5uv/V/mmHg输入），支持压力导管（1-14-1）模拟信号输入接口，支持Pa、Pd模拟信号输出接口（输出模拟信号5uv/V/mmHg）、USB接口，VGA接口（VGA 母座支持≥1024*768分辨率输出），外部可插拔存储设备。

9.防电击分类：防电击类型：I类设备，防除颤CF型应用部分。

10.存储容量：＞1000条测量记录。

11.其他功能：一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电后可5分钟数据恢复，DICOM连接。

12.可兼容快速交换压力微导管。

13.可适配0.014“导引导丝进行PCI手术操作，可与导丝进行快速交换。

14.压力测量范围：-30 mmHg ~ +300 mmHg。

15.零点漂移：＜±7mmHg/h。

16.可适配压力微导管（导管长度=3430mm，工作段长度=1500mm），最大通过外径＜0.91mm。

17.射线可探测性：头端有被X射线探测到的双标记环，可以指示传感器的位置。

18.整机质保期≥3年。