冠脉内冲击波治疗设备技术需求

1.适用范围：用于对成人患者原发性冠状动脉钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张。

2.发射器驱动通道数：≤5个。

- 3.脉冲电压幅值：≤3000V。

- 4.脉冲释放频率：≤1Hz。

- 5.脉冲持续时间：≤50μs。

- 6.治疗周期总数：单根冠脉导管支持≥12个周期。

- 7.脉冲释放次数：单根冠脉导管支持≥120次脉冲释放。

- 8.显示方式：信息提示、动态效果显示。

- 9.控制方式：脚踏控制激发。

- 10.工作模式：可连续或单独激发。

- 11.自检功能：主机开机后自动启动，具有自检功能。

- 12.自动识别：主机能自动识别导管。

- 13.诊断程序：主机可实时监测系统工作状态，一旦发生异常则停止脉冲释放。

- 14.主机具备防除颤功能。

- 15.含设备主机、脚踏开关、导管连接线。

- 16.整机质保期≥3年。