## Sheet1
医用冰箱购置技术需求
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 技术需求
呼吸科一 | 医用冷藏箱 | 1 | 1.容积298L左右，温度2-8℃，具备医疗器械注册证。 2.质保期≥5年。
骨科一 | 医用冷藏箱 | 1 | 1.容积298L左右，温度2-8℃，具备医疗器械注册证。 2.质保期≥5年。
实验医学科 | 医用冷冻冷藏箱 | 1 | 1.容积250-300L左右，上室温度2-8℃，下室-10至-26℃，具备医疗器械注册证。 2.质保期≥5年。
实验医学科 | 超低温冰箱 | 1 | 1.温度范围，-40—-86℃，控温精度可达0.1℃。 2.容积>600L, 可储存2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。同时匹配冻存架20组，冻存盒500个。 3.配置双压缩机制冷系统，确保样本储存安全。 4.配置温度监控模块，可实时监控冰箱运行状态。 5.具备医疗器械注册证。 6.质保期≥5年。
急救医学部 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 1.120至170L左右，箱内温度2-6℃，液晶屏温度显示，分辨率0.1C。 2.触摸液晶屏≥7寸，可显示及查询曲线、工作状态、事件和报警记录等信息。 3.具备后备电池设计，可满足断电后报警并继续显示箱内实时温度≥48小时需求。 4.具备≥3层玻璃发泡门体设计，85%湿度下无凝露。 5.具备机械锁和电磁锁双锁结构，电磁锁可以通过NFC打卡识别。 6.具备高低温报警、断电报警、开报警、传感器故障报警、电池电量低报警等。 7.具备自关门设计。 8.具备usb接口。 9.具备血液管理交互系统，可连接HIS系统和输血信息管理系统。 10.具备扫码及条码打印功能，配套扫码枪1个。 11.需与我院输血科温度监控系统互联。 12.具备医疗器械注册证。 13.质保期≥5年。 14.报价需含系统接口费等所有费用。