## Sheet1
康复类设备技术参数需求（第一批）
序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 参数需求
1 | 微波治疗机 | 8 | 1、微波输出功率：0-99W，连续可调。 2、时间设置：0-30分，连续可调。 3、微波理疗辐照器：圆形理疗辐照器≥Φ160mm、马鞍形理疗辐照器360mmX120mmX60mm。 4、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示。 5、质保期≥3年。
2 | 毫米波治疗仪 | 8 | 1、至少具有两个毫米波功率输出通道，输出频率38GHz。 2、输出功率为60mW±30%，功率密度 ≤10mW/cm2。 3、治疗时间1～99分钟连续可调，误差不超过±2%。 5、辐照面积≥25cm²×2。 6、至少含体外照射、腔内照射治疗方式。 7、具备双通道，每个通道均需配置一个毫米波照射头。 8、具备单通道照射、双通道照射、任一通道照射等控制方式。 9、可显示毫米波输出功率数值、控制时间等信息。 10、照射器前端面可显示毫米波振荡器工作状态，应能实时明确判断毫米波振荡器是否停止震荡。 11、治疗启动和结束后具备声光提示。 12、输出功率具备LED显示。 13、输出线缆具有连接监测功能。 14、每台至少配置体外照射器 2套（含调节臂2套），腔内专用照射器1个，具备可移动滑轮。 15.质保期≥3年。
3 | 磁振热治疗仪 | 1 | 1、独立双通道输出，参数可独立调节； 2、磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 3、振动频率： 3.1 单一振动模式：多频率可调（含40Hz、46Hz、52Hz、58Hz等），误差±2Hz。振动周期多档可调（含2s、3s、4s、5s等）； 3.2 多频振动模式：多频率可调（含30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引等），误差±2Hz。振动周期多档可调（10s、12s、14s、16s等）。 4、治疗温度多级可调（含40℃、46℃、52℃、58℃等），精度：±3℃。 5、具备无热模式。 6、质保期≥3年。
4 | 干扰电治疗仪 | 4 | 1、具备≥两路(四电极)输出，输出波形为正弦波、正弦调制波。 2、干涉波差频频率范围1~120Hz。 3、配备吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调，每次可增加或减小10mmHg。 4、具备多种干涉模式可调节（每种模式内置默认参数），覆盖绝大部分中频电疗模式。 5、具备多种治疗模式。 6、具备吸附电极脱落报警且输出归零、过电流保护、过电压保护、断路保护等。 7. 质保期≥3年。
5 | 便携式中频治疗仪 | 2 | 1、便携式。 2、输出通道≥2个，可独立控制，可同时治疗多位患者/或者多个部位；也可组合使用。 3、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 4、输出电流强度≤100mA(r.m.s)； 5、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 6、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%； 7、具有保护功能和报警提示。 8、质保期≥3年。
6 | 超短波治疗机 | 3 | 1、全触摸液晶屏。 2、工作频率：40.68MHz，允差±1.5%。 3、输出功率多档可调节。 4、输出模式：连续。 5、治疗结束后有声音提示，同时停止输出。 6、每台含大、中、小号电极板各1个。 7、质保期≥3年。
7 | 中频治疗仪 | 14 | 1、输出通道≥2个，可独立控制，可同时治疗多位患者/或者多个部位；也可组合使用。 2、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 3、输出电流强度≤100mA(r.m.s)； 4、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 5、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%； 6、具有保护功能和报警提示。 7、质保期≥3年。