## Sheet1
康复类设备技术参数需求（第二批）
序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 参数需求
1 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 1 | 1、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，可同时治疗两位患者。 2、电疗输出模式≥2种，可进行固定式电极治疗和手持式活动电极治疗。 3、输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。 4、脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。 5、脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。 6、具备多种电极治疗方式（含口腔内及口腔外电刺激功能等）。 7、具备电刺激手柄。 8、质保期≥3年。
2 | 手持式神经肌肉电刺激仪器 | 2 | 1、便携主机，采用内置锂电池，可重复充电使用。 2、双通道同时输出，各输出通道的输出强度能分别设置。 3、移动端软件须具备蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块等组成，可以实时显示电流波形输出情况。 4、输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式。 5、输出电流：恒流电流输出。 6、输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。 7、脉冲频率：1Hz～120Hz可调，步长1Hz。 8、脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μ。 9、质保期≥3年。
3 | 超声波及电刺激仪 | 3 | 1、具备单通道超声、双通道电疗等输出通道。 2、彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸。 3、电疗模块≥10种电流类型（含四电极干扰电、预调制电流、俄式电流、经皮神经电刺激、微电流、感应电、间动电、神经肌肉电刺激、直流电、高电压等）。 4、超声波参数 4.1 可配备≥2种不同类型超声治疗头。 4.2 超声工作频率：1MHz或3MHz，具备多种工作模式（含连续模式、脉冲模式等）。 4.3 占空比：10%～90%可调。 4.4 具备多种有效辐射面积（含4cm²、3cm²、1cm²等）。 4.5 超声治疗头防水等级≥IPX7，可进行水下治疗。 4.6 可自动生成推荐的治疗方案。 4.7 可进行参数自定义和参数收藏，收藏自定义参数≥1000条。 5、治疗结束后有声音提示，具备紧急保护措施。 6、具备电疗和超声于一体的复合疗法。 7、内置多个临床治疗处方。 8、质保期≥3年。
4 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 1、彩色液晶触摸屏。 2、输出路（线）数≥2路（4线）。 3、输出最大幅度值≤25V，多档连续可调。 4、直流分量：0V。 5、输出脉宽：1.0ms、6.0ms。 6、单个脉冲最大电量≥7μc。 7、单个脉冲最大能量＜300mJ。 8、具备多种治疗模式（含同步治疗模式、异步等）,持续时间可调。 9、质保期≥3年。
5 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 1、激光媒介：GaAlAs -- 半导体。 2、输出波长：主波长808nm±10nm 辅助波长650nm±10nm。 3、具备多种输出控制模式（连续、间歇等）。 4、具备双路独立控制输出。 5、点治疗头≥500mW。 6、面治疗头≥2400m。 7、彩色液晶触摸显示屏。 8、质保期≥3年。
6 | 穿戴式经皮胫神经刺激器 | 1 | 1、便携可穿戴式。 2、刺激电流:0-30mA。 3、刺激频率：1-200Hz。 4、刺激脉宽：100-1000us。 5、变频范围：1-200Hz。 6、波形包络调制时间:1-100s。 7、具备蓝牙通信。 8、具备手机程控模式、脱机模式（简易模式）等工作模式。 9、具备故障或报警提醒。 10、治疗记录可回顾分析，数据以图表形式呈现。 11、电极可拆解更换。 12、便携穿戴式。 13、质保期≥3年。