## Sheet1
康复类设备技术参数需求（第三批）
序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 参数需求
1 | 上下肢主被动康复训练器 | 5 | 1、床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗。 2、具备电动调节横向及竖向支臂的伸缩。 3、训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调。 4、不少于4种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换； 5、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度≥10级可调。 6、训练时间可调：1~120min可调。 7、速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调。 8、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调。 9、质保期≥3年。
2 | 骨创伤治疗仪 | 2 | 1、具备一路中频电疗和一路脉冲磁疗联合治疗。 2、中频电疗输出强度可调。 3、中频电疗固定治疗模式≥4种。 4、磁疗治疗模式≥4种。 5、万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度。 6、质保期≥3年。
3 | 关节康复器（上肢） | 1 | 1、角度范围：肩关节、肘关节屈曲动作角度为0～135°。 2、角速度：角速度多档可调，连续可调。 3、角速度≤7°/s。 4、具备多种痉挛保护等级。 5、承重载荷≥80N。 6、治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。 7、具备多种工作模式（含正常模式、速度模式、角度模式等）。 8、质保期≥3年。