## Sheet1
康复类设备技术参数需求（第四批）
序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 参数需求
1 | 空气波压力治疗仪 | 10 | 1、适用范围：预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 2、压力范围：0-200mmHg范围均可调节，压力设置范围不超过200mmHg。 3、压力调节方式：每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤1mmHg。 4、气囊类型支持多种类型：至少包括背部气囊、手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊等。 5、具备自动血液回盈侦测功能：自动调节，无需手动调节。 6、具备零压跳过功能。 7、具备多种治疗方案：≥10种（至少包括专业防栓梯度压力（DVT治疗）方案、手部8腔气囊方案等） 8、治疗时间：治疗时间、设置范围均可自由调节，支持不间断治疗方案。 9、彩色液晶触摸屏操作，支持联网功能。 10、内置电池功能：电池单次连续使用≥5小时。 11、工作噪音≤50dB。 12、每台需配套台车（含存放气囊置物筐，可存放下手部和脚部气囊），配套手部康复气囊2个（套筒式、重复使用）、腿部气囊2个（套筒式、重复使用）。 13、整机质保期≥3年。
2 | 高频振动排痰机 | 13 | 1、压力：1-30mmHg可调，调节步进≤1mmHg。 2、频率：1-20Hz连续可调，调节步进≤1mmHg。 3、时间1-60min可调，调节步进≤1min。 4、治疗模式≥10种，自动模式在运行过程种可调节档位和压力。 5、具备咳嗽暂停功能：灵敏度多档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s。 6、具备压力与频率自动调节功能。 7、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息。 8、空气导管内置金属支撑，可自动锁定。 9、设备断电后自动存储上次设定参数。 10、具有紧急停止按键。 11、工作时噪声≤75dB(A)。 12、支持WIFI 和蓝牙无线扩展功能。 13、气囊背心前胸V型设计，具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装，具备多种规格选择。 14、每台须配套2件可气囊背心（重复使用）。 15、每台需配套台车（含存放气囊置物筐）。 16、整机质保期≥3年。
3 | 蓝光治疗仪 | 4 | 1、采用半导体固态冷光源(点阵芯片集成式)。 2、峰值波长：460±10nm。 3、具备≥4种距离下光功率密度。 4、光功率密度(光源表面测量)≥4000mW/cm²。 5、特定照射距离下的温升和光功率密度:水膜温升≤2℃,光功率密度≥40mW/cm²。 6、治疗距离下光功率密度≥40mW/cm²（距芯片表面中心垂直15cm处最高光功率密度）。 7、出光口最大光功率密度≥100 mW/cm²。 8、具有过热保护装置，光源外壳温度≤40℃(不包括光杯口平面和散热栅及周围)。 9、最大输出光功率≥30W。 10、具有自定义治疗方案功能、脉率生物信息反馈功能、支持联网功能等。 11、最大治疗深度≥10cm。 12、光杯口平面面积≥300cm²。 13、1min~99min治疗时间连续可调。 14、光功率稳定度光功率变化≤±1%。 15、最大有效治疗面积≥1000cm²。 16、具备多种能量调节方式。 17、具备持续/脉冲照射治疗可选。 18、操作面板触摸屏≥7寸，液晶显示。 19、质保期≥3年。
4 | 红光治疗仪 | 5 | 1、用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 2、采用半导体固态冷光源(大功率芯片集成式)。 3、峰值波长：640nm±10nm。 4、具备4种以上距离下光功率密度。 5、光功率密度(光源表面测量)≥4000mW/cm²。 6、特定照射距离下的温升和光功率密度:水膜温升≤2℃,光功率密度≥40mW/cm²。 7、治疗距离下光功率密度≥40mW/cm²（距芯片表面中心垂直20cm处最高光功率密度）。 8、出光口最大光功率密度≥200 mW/cm²。 9、具有过热保护装置，光源外壳温度≤40℃(不包括光杯口平面和散热栅及周围)。 10、具备红外测温模块，可实时检测和显示患者治疗区域皮肤温度功能，探测到温度超过设定温度应可进行声音提示；监测到温度超过设定值可自动降低光功率档位；当温度≥43℃时，动作温度误差应不超过±2℃。设备停止输出且不可自动恢复。 11、支持联网功能等。 12、最大治疗深度≥10cm。 13、有效红光辐照度≥30 mW/cm²。 14、光斑均匀性>0.6。 15、光功率稳定度光功率变化≤±1%。 16、最大有效治疗面积≥1000cm²。 17、机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离。 18、具备多种能量调节方式。 19、具备持续/脉冲照射治疗可选。 20、1min~99min治疗时间连续可调。 21、操作面板触摸屏≥7寸，液晶显示. 22、质保期≥3年。