麻醉手术部体温管理系统设备需求

- 一、适用范围：

- 全身麻醉及无痛分娩体温监测、分析、干预闭环管理。

- 二、具体需求：

- 数量：16台（至少含12台加温毯）。

- 组成部分应包含中央工作站、中继器、无线体温探头/传感器（一次性耗材）可提供腋下、耳道、体腔至少3种型号。可在“准备室-手术室-麻醉复苏室”以及“待产室-分娩室”等情况全程无线体温监测（不用更换传感器），测量精度高，侵入式监测体核温度的精度均差不超过0.2℃。

- 患者体温数据可以无线显示在病人监护仪上，支持各种品牌监护仪适配，并在手麻系统记录。

- 与医用升温毯联用，将医用升温毯运行状态（开机状态、功率、设置温度）可显示在系统中，具备体温监测自动保温功能等体温闭环管理功能。

- 在PACU或麻醉办公室可配备体温管理工作站，包含客户端，服务器及输入设备如键盘鼠标等，工作站功能须涵盖：

- 1.形成“准备室-手术室-麻醉复苏室”体温持续曲线展示，曲线长度最低支持24小时；

- 2.工作站可以采集可能影响体温的术中操作事件及其发生时间，如冲洗、体外加温、麻醉开始等；

- 3.支持5项麻醉体温质控指标 “PACU入室低体温率”、“术中低体温发生率”、“低体温时长占比”、“术中体温监测率”、“PACU转出延迟率”的可视化分析，并支持上述指标的分来源科室分析；

- 4.对体温异常进行标记和报警，系统不依赖HIS等院内已有信息系统而独立运行，但应具备接入HIS系统的能力（含接口费）；

- 5.工作站的体温数据存储能力，可以院内本地存储至少365天的围麻醉期体温数据；

- （六）质保期≥3年。