数字减影血管造影机(DSA)设备技术需求

数量：1台。

1	机架系统

1.1	悬吊式机架，能实现全身覆盖；

1.2	机架可进行等中心旋转；

1.3	机架运动包括电动和手动两种方式；

1.4	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥20°/秒；

1.5	C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒；

1.6	CRA：≥90°；

1.7	CAU：≥90°；

1.8	RAO：≥185°；

1.9	LAO：≥120°；

1.10	机架（L臂）可移出手术野；

1.11	机架可分别在头位、左侧位、右侧位等进行透视和采集；

1.12	正位C臂旋转采集速度：≥55/秒

2	导管床

2.1	满足全身检查、治疗的要求；

2.2	床面须为碳纤维材料；

2.3	纵向运动范围：≥100cm；

2.4	导管床横向运动：≥34cm；

2.5	床面升降速度：≥30mm/s；

2.6	床面最低高度：≤75cm；

2.7	床最大承重：≥300KG；

2.8	最大病人承重：≥250KG （不包含CPR和附件）

2.9	床长度：≥300cm；床宽度：≥46cm；

2.10	床面旋转角度：≥270度；

2.11	导管床须含床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖等。

3	检查室内控制系统

3.1	床旁液晶触摸屏控制系统

3.1.1	提供床旁一套液晶触摸控制屏；

3.1.2	控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作；

3.1.3	可进行图像采集条件控制；

3.1.4	床和机架锁定控制；

3.1.5	X线的使能控制；

3.2	遥控器功能；

3.2.1	序列选择和图像选择；

3.2.2	检查循环播放和序列循环播放；

3.2.3	浏览速度；

3.2.4	序列纵览和检查纵览；

3.2.5	激光灯指示；

3.2.6	检查和序列的标记，用于存储；

3.2.7	选择参考图像并调用；

3.2.8	参考屏图像浏览和采集序列处理；

3.2.9	减影和蒙片选择。

4	高压发生器

4.1	高频逆变发生器，功率：≥100KW；

4.2	最大管电流：≥1000mA；

4.3	逆变频率：≥100kHZ；

4.4	最小管电压：≤40KV；

4.5	最大管电压：≥125KV；

4.6	最短曝光时间：≤1ms；

4.7	自动SID跟踪；

4.8	全自动曝光控制，无需测试曝光。

5	X线球管

5.1	球管阳极靶面热容量：≥3.8MHU；

5.2	球管阳极散热率：≥6667W；

5.3	液态金属轴承球管；

5.4	球管焦点为≥2个；

5.5	最小焦点：≥0.4mm

5.6	最小焦点功率≥28KW

5.7	最大焦点：≤1.0mm，

5.8	球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视。

6	平板探测器

6.1	探测器灰阶：≥16bits

6.2	最大有效成像视野(边长) ≥29cm X 38cm或对角线尺寸≥48cm

6.3	物理成像视野≥8种，以适应不同部位介入需要；

6.4	平板探测器分辨率：≥3.0 LP／mm；

6.5	像素尺寸：≤154μm；

6.6	0 lp/mm 时DQE：≥77%；

6.7	平板可90度旋转。

7	图像显示器

7.1	控制室：须配套不少于2台≥19英吋医用LCD显示器，分辨率≥1920 x 1080；

7.2	最大视角≥178°；

7.3	亮度≥400Cd/m²；

7.4	操作室：医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1920 x 1080；

7.5	显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积等。

8	图像系统

8.1	最大采集帧率：≥6帧/秒；

8.2	心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒；

8.3	实时减影；

8.4	脉冲透视；

8.5	床旁可直接选择透视剂量：≥2档；

8.6	可存储单多幅及序列透视图象，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上；

8.7	最大脉冲透视速度：≥30幅/秒；最小脉冲透视速度：≤4幅/秒；

8.8	具有透视末帧图像保持功能；

8.9	硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅；

8.10	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记等；

8.11	血管序列实时DSA功能和DA功能；

8.12	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景等。

9	测量分析（主机系统）

9.1	具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定等；

9.2	具备≥3种方法以上室壁运动曲线测量；

9.3	具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。

10	网络与接口

10.1	具有DICOM Send功能；

10.2	具有DICOM Print功能；

10.3	具有DICOM Query/Retrieve功能；

10.4	激光相机接口；

10.5	高压注射器接口；

11	附件

11.1	具有双向对讲系统；

11.2	具有图像处理操作面板；

12	智能路径图功能

12.1	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整；

12.2	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式；

12.3	在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要。

13	组合蒙片功能

13.1	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量；

13.2	可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量；

13.3	在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像。

14、	高级三维图像处理

14．1	有独立的与主机同品牌三维重建工作站硬件和软件

14．2	具备最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、透明血管成像功能等

14．3	具有局部放大重建功能

14．4	具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

14．5	具有距离测量、体积测量功能

14．6	具有三维血管自动分析功能

14．7	具有血管拉直重建测量功能

14．8	具有支架拉直重建测量功能

14．9	在三维图像显示的同时显示冠状位、轴位、侧位多平面影像

14．10	具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能

15	类CT软组织成像

15．1	能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建

15．2	成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶

15．3	能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数

15．4	具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响

15．5	具备专用的BMI噪声抑制程序

16	开放式双期类CT成像

16．1	具备开放式双期类CT成像功能，可以病人的右侧为C形臂等中心，如可实现整个肝脏为中心。

16．3	投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度

16．4	帧速率：≥60帧/秒

16．5	成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。

17高压注射器

17.1	一般技术指标

17. 1.1	基本功能要求及产品特征

17. 1.1.1	多模式应用场景	具备DSA、CT、滴注三种工作模式

17. 1.1.2	注射头	单筒

17. 1.1.3	具备针筒保温套

17. 1.1.4	吸药速度	1-10 ml/s，增量为1ml/s

17. 1.1.5	具备安全保护

17. 1.1.6	具备自动吸药

17. 1.1.7	模块化变速注射	具备模块化变速注射，可连续成像

17. 1.1.8	具备自动吸药剂量设置

17. 1.1.9	具备辅助加热保温

17.1.2	显示控制装置

17. 1.2.1	显示屏	彩色显示屏（可选配双屏）

17. 1.2.2	控制面板	触摸屏控制

17. 1.2.3	中文操作界面	显示器控制装置支持中文显示语言

17.1.3	主要技术参数

17. 1.3.1	注射速度：0.1-45.0 ml/s，增量为0.1 ml/s （单次和分阶段）

0.1-59.9 ml/m，增量为0.1 ml/m （单次ml/m）"

17. 1.3.2	注射剂量	1ml-150ml

17. 1.3.3	上升/下降时间	0-9.9s, 0.1s 递增

17. 1.3.4	压力范围	100-1200psi，增量为1psi

17. 1.3.5	注射/X线延时	0.0-99.9 s，增量为0.1s

17. 1.3.6	储存方案≥50个方案

17. 1.3.7	存储注射历史记录数≥	60000个记录

17. 1.3.8	有操作互锁功能

17. 1.3.9	造影成像系统接口	可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步

17. 1.3.10	实时压力曲线	具备实时压力曲线并实时数显注射压力值

17.1.4	注射针筒

17. 1.4.1	一次性空针筒	150ml

17.1.5	安装方式

17. 1.5.1	标准安装方式	无线&有限供选择

17. 1.5.2	标配双显示控制系统

17.2	具备中文操作手册

17.3	具备技术及维修资料

17.4	具备用户培训

17.5	具备售后服务保障细节

18.设备整机质保期≥3年。