磁共振成像系统技术需求

数量：1台。

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 总体要求 |  |  |  |
|  | 投标机型为各公司获得NMPA的3T磁共振及以上新高端机型 |  |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |  |
| ★2.2 | 磁场强度 | ≥3T |  |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |  |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |  |
| 2.6 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/h |  |  |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 具备 |  |  |
| 2.8 | 三维匀场容积空间 | 圆柱形 |  |  |
| 2.9 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0 升/年 |  |  |
| ★2.10 | 磁体长度（不含外壳） | ≥172 cm |  |  |
| ★2.11 | 磁体长度(含外壳) | ≤186 cm |  |  |
| ★2.12 | 磁体最小孔径 | ≥70 cm |  |  |
| 2.13 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤2.8m |  |  |
| 2.14 | 五高斯磁力线Z 轴 | ≤4.8m |  |  |
| ★2.15 | 磁体重量(含液氦) | ≤5.8吨 |  |  |
| 2.16 | 冷头保用时间 | ≥1年 |  |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |  |
| ★3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 具备 |  |  |
| ★3.4 | 梯度场强 | ≥60 mT/m |  |  |
| ★3.5 | 梯度切换率 | ≥200 T/m/s |  |  |
| 3.4 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |  |  |
| 3.5 | 软件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.6 | 硬件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.7 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.8 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.9 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |  |
| 3.10 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 多通道（源）射频发射技术平台 |  |  |  |
| 4.1.1 | 双通道射频发射技术 | 具备 |  |  |
| 4.1.2 | B1 Filter技术 | 具备 |  |  |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |  |
| ★4.3 | 射频发射功率 | ≥37 kW |  |  |
| ★4.4 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤2x10-10 |  |  |
| 4.5 | 射频发射带宽 | ≥500kHz |  |  |
| ★4.6 | 最大射频通道数 | ≥140个 |  |  |
| 4.7 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |  |
| 4.8 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |  |
| 4.9 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |  |
| 4.10 | 射频放大器 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.11 | 射频发射路径位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.12 | 射频接收路径位置 | 磁体机壳内 |  |  |
| 4.13 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内（非线圈内） |  |  |
| 4.14 | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 具备 |  |  |
| 4.15 | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 具备 |  |  |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈 | (以下线圈为单独或组合使用) |  |  |
| ★5.1 | 心脏感知线圈 | 具备，不需要外接门控扫描心脏 |  |  |
| 5.2 | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥20通道 |  |  |
| 5.3 | 全脊柱矩阵线圈 | ≥24通道 |  |  |
| 5.4 | 体部矩阵线圈(组合) | ≥20通道 |  |  |
| 5.5 | 全腹矩阵线圈（组合） | ≥36通道 |  |  |
| 5.6 | 胸部（心脏）矩阵线圈（组合） | ≥20通道 |  |  |
| 5.7 | 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合） | ≥44通道 |  |  |
| 5.8 | 下肢血管线圈（组合） | ≥32通道 |  |  |
| ★5.9 | 高级关节大柔软线圈 （膝、髋、肩关节等） | ≥18通道 |  |  |
| ★5.10 | 高级关节小柔软线圈 （腕、手、踝关节等） | ≥18通道 |  |  |
| ★6 | 心脏感知平台 |  |  |  |
| 6.1 | 心跳运动感知技术 | 具备 |  |  |
| 6.2 | 心脏解剖感知技术 | 具备 |  |  |
| 6.3 | 心律感知技术 | 具备 |  |  |
| 6.4 | 线圈内内置心跳感知单元 | 具备 |  |  |
| ★7 | 深度学习重建平台 |  |  |  |
| 7.1 | 深度学习信号增强 | 具备 |  |  |
| 7.2 | 深度学习图像增强 | 具备 |  |  |
| 7.3 | 深度学习数据增强 | 具备 |  |  |
| 8 | 生命矩阵系统 |  |  |  |
| ★8.1 | 扫描床自带生命体征传感器 | 具备 |  |  |
| 8.2 | 即刻感知（病人躺上扫描床即刻感知） | 具备 |  |  |
| 8.3 | 生命体征感知无需额外门控 | 具备 |  |  |
| ★8.4 | 线圈内置匀场线圈 | 具备 |  |  |
| 8.5 | 线圈内部匀场可以和全身匀场合用 | 具备 |  |  |
| 8.6 | 逐层调整发射电压 | 具备 |  |  |
| 8.7 | 逐层调整共振频率 | 具备 |  |  |
| 8.8 | 逐层调整B0匀场 | 具备 |  |  |
| 8.9 | 逐层调整B1匀场 | 具备 |  |  |
| 8.10 | 智能人体解剖模型 | 具备 |  |  |
| 8.11 | 无需额外定位装置确定人体脏器位置 | 具备 |  |  |
| 9 | 全静音平台 |  |  |  |
| 9.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |  |  |
| 9.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |  |  |
| 9.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |  |  |
| 9.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |  |  |
| 9.5 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 提供 |  |  |
| 9.6 | 全静音平台适用范围 | (提供Datasheet证明) |  |  |
| 9.6.1 | 全静音平台可用于T1对比 | 满足 |  |  |
| 9.6.2 | 全静音平台可用于T2对比 | 满足 |  |  |
| 9.6.3 | 全静音平台可用于黑血对比 | 满足 |  |  |
| 9.6.4 | 全静音平台可用于SWI对比 | 满足 |  |  |
| 9.6.5 | 全静音平台可用于TSE序列 | 满足 |  |  |
| 9.6.5 | 全静音平台可用于SE序列 | 满足 |  |  |
| 9.6.5 | 全静音平台可用于GRE序列 | 满足 |  |  |
| 9.6.6 | 全静音平台可用于DWI序列 | 满足 |  |  |
| 9.7 | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 提供 |  |  |
| 9.8 | 全静音平台可以应用于神经系统成像 | 提供 |  |  |
| 9.9 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 | 提供 |  |  |
| 9.10 | 全静音平台可以应用于脊柱成像 | 提供 |  |  |
| 9.11 | 可以降低90%以上噪声声压 | 提供 |  |  |
| 9 | 主控计算机系统 |  |  |  |
| 10 | 主计算机CPU | ≥ Intel Xeon |  |  |
| 10.1 | CPU核心 | ≥4个 |  |  |
| 10.2 | CPU位数 | ≥64位 |  |  |
| 10.3 | 主频大小 | ≥3.4GHz |  |  |
| 10.4 | 内存大小 | ≥64GB |  |  |
| 10.5 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |  |  |
| 10.6 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |  |
| 10.7 | 硬盘容量 | ≥480GB |  |  |
| 10.8 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |  |
| 11 | 系统后处理功能 |  |  |  |
| 11.1 | 3D后处理 | 具备 |  |  |
| 11.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |  |  |
| 11.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |  |  |
| 11.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |  |  |
| 11.5 | 电影回放软件 | 具备 |  |  |
| 11.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |  |
| 11.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |  |
| 11.8 | ADC-map | 具备 |  |  |
| 11.9 | T1，T2值计算 | 具备 |  |  |
| 11.10 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 11.11 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |  |
| 12 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |  |
| 12.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |  |  |
| 12.2 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |  |  |
| 12.3 | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |  |  |
| 12.4 | 病人监视系统 | 具备 |  |  |
| 12.5 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |  |  |
| 12.6 | 最低床位 | ≤52cm |  |  |
| 12.7 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |  |  |
| 12.8 | 遥控线圈更换 | 具备 |  |  |
| 12.9 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |  |
| 12.10 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |  |
| 12.11 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |  |  |
| 12.12 | 紧急制动系统 | 具备 |  |  |
| 13 | 后处理接口 |  |  |  |
| 13.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |  |
| 13.2 | 可同时回读至主机和PC机 | 具备 |  |  |
| 13.3 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |  |  |
| 13.4 | 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口 | 具备 |  |  |
| 13.5 | 远程遥控维修遥控 | 具备 |  |  |
| 13.6 | 图像网络传输标准 | 1000M 以太网连接 |  |  |
| 13.7 | 图像网络传输速度 | ≥160幅/秒 |  |  |
| 14 | 全景一体化成像系统 |  |  |  |
| 14.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 具备 |  |  |
| 14.2 | 线圈组合扫描 | 具备 |  |  |
| 14.3 | 组合扫描专用线圈控制软件 | 具备 |  |  |
| 14.4 | 智能定位技术 | 具备 |  |  |
| 14.5 | 脊柱线圈整合于床面设计 | 具备 |  |  |
| 14.6 | 线圈接口整合于床面设计 | 具备 |  |  |
| 14.7 | 矩阵线圈通道选择模式 | 具备 |  |  |
| 14.8 | 矩阵线圈频谱成像模式 | 具备 |  |  |
| 14.9 | 实时扫描助手 | 具备 |  |  |
| 14.10 | 全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |  |  |
| 14.11 | 自动检查计划 | 具备 |  |  |
| 14.12 | 自动结果生成 | 具备 |  |  |
| 15 | 智能操作平台 |  |  |  |
| 15.1 | 头部自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 15.2 | 脊柱自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 15.3 | 关节自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 15.4 | 图文引导的实时在线指导功能 | 具备 |  |  |
| 15.5 | 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） | 具备 |  |  |
| 15.6 | 并行采集拓展功能 | 具备 |  |  |
| 15.7 | 膈肌导航技术 | 具备 |  |  |
| 15.8 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |  |  |
| 16 | 扫描参数 |  |  |  |
| ★16.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |  |  |
| 16.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |  |
| ★16.3 | 最大扫描视野 | ≥55cm |  |  |
| 16.4 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |  |  |
| 16.5 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |  |  |
| 16.6 | EPI最大因子 | ≥256 |  |  |
| 16.7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| 16.8 | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |  |
| 17 | 成像序列和技术 |  |  |  |
| 17.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |  |  |
| 17.1.1 | 2D/3D TSE | 具备 |  |  |
| 17.1.2 | TSE回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 17.1.3 | 三维TSE序列 | 具备 |  |  |
| 17.1.4 | 单次激发SE | 具备 |  |  |
| 17.1.5 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |  |
| 17.1.6 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |  |
| 17.1.7 | 水抑制序列 | 具备 |  |  |
| 17.2 | 反转恢复（IR）序列 |  |  |  |
| 17.2.1 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |  |  |
| 17.2.2 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |  |
| 17.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |  |  |
| 17.2.4 | 单次激发快速IR | 具备 |  |  |
| 17.2.5 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 17.2.6 | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） | 具备 |  |  |
| 17.2.7 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |  |
| 17.2.8 | 翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet |  |  |
| 17.3 | 梯度回波(GRE) 序列 |  |  |  |
| 17.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |  |  |
| 17.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |  |  |
| 17.3.3 | 多回波聚合序列 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |  |
| 17.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 17.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 17.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 17.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 17.3.8 | 去除剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |  |
| 17.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |  |
| 17.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |  |
| 17.4 | 平面回波(EPI)序列 |  |  |  |
| 17.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |  |
| 17.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |  |  |
| 17.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 17.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 17.4.5 | 反转EPI | 具备 |  |  |
| 18 | 体部成像 |  |  |  |
| 18.1 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 具备，3D VIBE或LAVA-XV或 4D THRIVE |  |  |
| 18.2 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备 |  |  |
| 18.3 | 全身弥散成像软件包 | 具备，REVEAL或DWIBS 等 |  |  |
| 18.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或LAVA-Flex或mDIXON |  |  |
| 18.5 | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 具备 |  |  |
| 18.6 | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 18.7 | 单次激发 2D/3D水成像 | 具备 |  |  |
| 18.8 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |  |
| 18.9 | 自由呼吸 3D水成像 | 具备 |  |  |
| 18.10 | 动态肾脏灌注成像技术 | 具备 |  |  |
| 18.11 | MR尿路造影技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 18.12 | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 19 | 神经系统成像 |  |  |  |
| 19.1 | 弥散成像 |  |  |  |
| 19.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |  |
| 19.1.2 | 各向同性采集、 | 具备 |  |  |
| 19.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |  |
| 19.1.4 | ADC值测量 | 具备 |  |  |
| 19.1.5 | ADC-map彩图 | 具备 |  |  |
| 19.1.6 | 体部脏器弥散 | 具备 |  |  |
| 19.1.7 | 可选优化B值 | 具备 |  |  |
| 19.1.8 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |  |
| 19.1.9 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |  |
| 19.1.10 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |  |  |
| 19.1.11 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 19.1.12 | 高清弥散可应用于头部 | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 19.1.13 | 高清弥散可应用于乳腺 | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 19.1.14 | 高清弥散可应用于盆腔 | 具备，RESOLVE或MUSE |  |  |
| 19.2 | 灌注成像 |  |  |  |
| 19.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |  |  |
| 19.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |  |
| 19.2.3 | rCBV分析 | 具备 |  |  |
| 19.2.4 | TTP分析 | 具备 |  |  |
| 19.2.5 | MTT分析 | 具备 |  |  |
| 19.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 19.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |  |
| 19.3 | 磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp) |  |  |  |
| 19.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |  |
| 19.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |  |
| 19.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |  |
| 19.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |  |
| 19.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |  |  |
| 19.4 | 其他成像 |  |  |  |
| 19.4.1 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈 |  |  |
| 19.4.2 | 图像无缝拼接软件包 | 具备，Composing或MobiView或MR Pasting |  |  |
| 20 | 心血管成像 |  |  |  |
| 20.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 具备 |  |  |
| 20.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 具备 |  |  |
| 20.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 具备 |  |  |
| 20.4 | 3D增强对比CE—MRA技术 | 具备 |  |  |
| 20.5 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |  |
| 20.6 | 实时成像技术 | 具备 |  |  |
| 20.7 | 超快速血管造影成像技术 | 具备，GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK |  |  |
| 20.8 | 磁化转移（MTC）技术 | 具备 |  |  |
| 20.9 | 造影剂实时跟踪触发技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |  |  |
| 20.10 | 导航技术 | 具备 |  |  |
| 20.11 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 具备 |  |  |
| 20.12 | 自动移床MRA | 具备 |  |  |
| 20.13 | 电影回放 | 具备 |  |  |
| 20.14 | 最大强度投影 | 具备 |  |  |
| 20.15 | 多层面重建 | 具备 |  |  |
| 20.16 | 曲面重建 | 具备 |  |  |
| 20.17 | 常规心脏形态学成像 | 具备 |  |  |
| 20.18 | 心脏回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 20.19 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |  |
| 20.20 | 黑血技术 | 具备 |  |  |
| 20.21 | 亮血技术 | 具备 |  |  |
| 20.22 | 正向心电触发 | 具备 |  |  |
| 20.23 | 反向心电触发 | 具备 |  |  |
| 20.24 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |  |
| 20.25 | 快速心脏电影 | 具备 |  |  |
| 20.26 | 一站式心脏成像技术 | 具备，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart，包括打药冠脉成像，不打药冠脉成像，自由呼吸冠脉成像，心肌活性成像，心肌定量mapping 成像，血流定量成像，心功能分析等功能。 |  |  |
| 20.27 | 首过法灌注成像 | 具备 |  |  |
| 20.28 | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） | 具备，PSIR或PS-MDE |  |  |
| 20.29 | 放射采集技术 | 具备 |  |  |
| 20.30 | 双斜位成像 | 具备 |  |  |
| 21 | 波谱成像 |  |  |  |
| 21.1 | 自动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 21.2 | 手动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 21.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |  |  |
| 21.4 | 自动频谱分析 | 具备 |  |  |
| 21.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |  |
| 21.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |  |
| 21.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |  |  |
| 21.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |  |  |
| 21.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |  |
| 21.10 | PRESS技术 | 具备 |  |  |
| 21.11 | STEAM技术 | 具备 |  |  |
| 21.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |  |  |
| 21.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |  |  |
| 21.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 21.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |  |  |
| 21.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |  |  |
| 21.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |  |  |
| 21.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |  |  |
| 21.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |  |  |
| 21.20 | 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 | 具备 |  |  |
| 22 | 骨关节成像 |  |  |  |
| 22.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备，SPACE 或CUBE 或VISTA |  |  |
| 22.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |  |
| 22.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备，CISS或FIESTA-C |  |  |
| 22.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |  |
| 22.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备，Composing或MobiView或MR Pasting |  |  |
| 22.6 | 关节软骨成像 | 具备，3D DESS或CartiGram |  |  |
| ★23 | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能(投标人根据自身情况选择，并提供承诺函，格式自拟): |  |  |  |
| 23.1 | 请提供最新软件平台 | 提供 |  |  |
| 24 | 并行采集技术 |  |  |  |
| 24.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |  |
| 24.2 | 基于k-空间算法 | 具备，GRAPPA或ARC |  |  |
| 24.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备，CAIPIRINHA |  |  |
| 24.4 | 并行采集加速因子 | ≥8 |  |  |
| 24.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |  |  |
| 24.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |  |  |
| 24.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |  |  |
| 24.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |  |
| 25 | 伪影校正技术 |  |  |  |
| 25.1 | 流体补偿 | 具备 |  |  |
| 25.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |  |
| 25.3 | 头部伪影矫正 | 具备 |  |  |
| 25.4 | 去金属伪影技术 | 具备，BLADE或MAVRIC SL |  |  |
| 25.5 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |  |  |
| 25.6 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |  |
| 25.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |  |
| 25.8 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |  |
| 25.9 | 抑制头部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.10 | 抑制腹部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.11 | 抑制关节运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.12 | 抑制颈部运动伪影 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.13 | 可应用于T1像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.14 | 可应用于T2像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.15 | 可应用于黑水像 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.16 | 可应用于冠状位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.17 | 可应用于矢状位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 25.18 | 可应用于横断位 | 提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD |  |  |
| 26 | 其他先进技术 |  |  |  |
| 26.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |  |
| 26.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |  |
| 26.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |  |
| 26.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 26.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 26.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |  |
| 26.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |  |
| 26.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |  |
| 26.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |  |
| 26.10 | 水激发技术 | 具备 |  |  |
| 26.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |  |
| 26.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |  |
| 26.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |  |
| 26.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |  |
| 26.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |  |
| 26.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |  |
| 26.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |  |
| 26.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |  |
| 26.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |  |
| 26.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |  |
| 26.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |  |
| 26.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |  |
| 26.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |  |
| 26.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |  |
| 26.25 | 序列重生技术 | 具备 |  |  |
| 27 | 高级影像后处理工作站 |  |  |  |
| 27.1 | 内存 | ≥8 GB |  |  |
| 27.2 | 主频 | ≥1.5GHz |  |  |
| 27.3 | 硬盘容量 | ≥128G |  |  |
| 27.4 | MIP,MPR,SSD等 | 具备 |  |  |
| 27.5 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |  |
| 27.6 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |  |
| 27.7 | 工作站控制照相 | 具备 |  |  |
| 27.8 | 图像管理 | 具备 |  |  |
| 27.9 | 联网图像传输 | 具备 |  |  |
| 27.10 | Dicom3.0软硬接口 并负责连接 | 主台及后处理工作站都可 |  |  |
| 28 | 外围设备 |  |  |  |
| 28.1 | 不间断电源UPS | 具备 |  |  |
| 28.2 | UPS电缆 | 具备 |  |  |
| 29 | 第三方附属产品要求 |  |  |  |
| 29.1 | 水冷机1套 | 提供 |  |  |
| 29.2 | 无磁病人转运车1个 | 提供 |  |  |
| 29.3 | 精密空调1套 | 提供 |  |  |
| 29.4 | 机房磁屏蔽1套 | 提供 |  |  |
| 29.5 | 影像诊断工作站6套，含软件（医用显示屏➕主机） | 提供 |  |  |

30.设备整机质保期≥3年。