GE 彩超维保技术服务要求

1.设备名称：GE 彩超机17台（含11台LOGIQ E9、3台Vivid E95、3台Voluson E8)，维保时间：1095天，每180天对维保服务商进行一次考核。

2.维保服务类型：整机全保（包含探头），含维修、维护保养、巡检、所有配件免费更换，包括远程在线服务、紧急现场人工服务、设备管理系统、配件、培训等内容。

3.提供不限次数的现场人工服务、电话支持、远程在线等。每年提供≥4次定期现场专业保养（每季度至少1次），至少包括机器清洁，性能测试及校正，机器及电气的检查，确保系统能按照生产厂家的标准性能运行，保养后提供专业保养的书面报告，维保期结束后提供维保服务工作总结等。

4.根据设备运行需要，维保期内无限次更换全部探头、主机等设备配件，更换的配件必须是与原机设备匹配一致的原厂全新合格配件，且所有配件必须为GE品牌。

5.需提供原厂认证的全新合格品，并提供配件来源及报关单等证明手续，所换配件质保期不少于6个月。当设备探头故障时，第一时间提供备用探头，设备故障在停机时间5天仍未解决的，将提供相同档次或更高档次的备用机，所涉及的相关费用均由供应商承担。

6.开机率保证＞98%（按每年365天计算，即每365天停机时间＜8天），每超一天,合同期限将自动延长20天。

7.提供常设24小时服务专线，提供维修报修服务及应用支持服务。服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，报修电话2小时内响应，工程师应在24小时内到达现场（包括公休日、节假日），工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天，保修时间顺延七天。（提供承诺函）

8.保证设备维修后技术参数需与原机数据相同。

9.在维保维修过程中任何原因造成设备损坏的，包括但不仅限于劣质配件更换造成设备损坏等，供应商按照损坏设备的实际造成的损失赔偿。

10.需配置具有从事该设备维修服务的专业工程师≥3人，且在设备生产厂家或其授权培训机构培训合格，向院方提供工程师姓名、培训合格证明，确保能随时到医院提供服务。

11.提供设备维修保养需要使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度校正认证机构或其授权单位出具的有效监测报告。

12.每年向院方提供6次免费图像调节、功能调试、应用教学等服务

13.如院方设备停止使用，维保合同将停止，院方将从合同取消日算按该设备未履行责任的时间比例退还院方设备相应预收的合同价格（不满1月按照整月计算）。

14.供应商负责其服务人员的安全，由供应商为参加此项目的工作人员购买意外险，供应商在设备维保等过程中，如发生意外造成安全事故及经济损失的，由供应商自行承担全部责任，院方不承担相关责任。