动态心电记录盒技术参数

数量：50台

- 记录盒技术指标

- 1.1须与医院现有动态心电分析系统兼容，无需再单独安装软件即可正常录入数据。

1.2导联方式：标准12导联。

1.3采用电池供电，保证连续供电≥48小时。

1.4内置起搏器信号采集电路，三通道和十二通道均可独立检测起搏器信号。

1.5自动检测起搏器，当检测到起搏器时采样率≥10000Hz。

1.6能采集最小脉宽≤0.1ms，最小幅值≤2mv的起搏器信号。

1.7采用SD卡或芯片存储心电数据，SD卡容量≥4GB。

1.8记录时间包括24、48小时等，具有连续记忆功能。

1.9当记录盒电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。导联连接正常时，记录盒可自动启动记录模式。

2、软件分析功能要求

2.1可兼容医院现有动态心电记录盒，能正常采集医院现有设备数据并进行分析。

2.2无需单独安装分析软件，可直接通过WEB端进行不同权限的账号登录。

2.3全导联（12导联）同步全息后台分析，无需选择导联，无需设置分析参数，首次分析“零”时长等待，自动分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况。

2.4具有无模板分析、图表分析、诊断图分析等的工具菜单，分析软件可提供多种操作菜单，可按照医生浏览、编辑、总结的操作习惯设置工具菜单。

2.5心律失常以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图，多画面同时互动，快速找到异常心电图提高编辑效率。

2.6分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大≥8倍）叠加功能，同时可结合散点图和直方图四个维度进行心电图分析。

2.7分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能。

2.8分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计等功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整。

2.9分析软件具有QT间期分析功能。

2.10分析软件报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单（最快心率、最慢心率、房早事件等顺序）；可根据24小时心率趋势图的时间段进行实时图条保存。

2.11报告首页内容可根据分析情况自动调整，部分结论项目为0时报告首页不体现，具有自定义分析结论模板，可自动按照分析情况生成报告结论。

3.设备整机质保期≥3年。