污水在线自动监测设备运维服务要求

一、在线监测设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD水质自动分析仪 | COD-1800 | 杭州英锐环境科技有限公司 | 1 | 套 |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 | NH3N-1800 | 杭州英锐环境科技有限公司 | 1 | 套 |
| 3 | 环保数据采集传输仪 | W5100HB-III | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 1 | 套 |
| 4 | 水质自动采样器 | FC-9624YL | 北京格雷斯普科技开发公司 | 1 | 套 |
| 5 | PH计 | P531 | 重庆尚捷仪器仪表有限公司 | 1 | 套 |
| 6 | 余氯分析仪 | S310 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | 套 |
| 7 | 超声波流量计 | WL-1A1型 | 北京九波声迪科技有限公司 | 1 | 套 |
| 8 | UPS电源 | HB-1103H | 商宇（深圳）科技有限公司 | 1 | 套 |

- 二、运维服务技术要求

- （一）每日维护

- 每天应通过远程查看数据、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

- （二）每周维护

- 1.每7d对在线监测系统至少进行1次现场维护。

- 2.检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运 行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

- 3.检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

- 4.对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

- 5.检查在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要 求定期更换标准溶液和试剂。

- 6.检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

- 6.检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

- （三）每月维护

- 1.每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

- 2. 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

3.水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

- 4.pH/余氯水质自动分析仪：清洗一次探头，检查探头是否钝化，必要时进行校准或更换。

- 5.超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

- （四）每季度维护

- 1.根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

2.对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，不得随意排放或回流入污水排放口。

- （五）其他预防性维护

- 1.保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- 2.对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- 3.其他按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- （六）维护记录

- 操作人员在对系统进行故障排查与日常检查维护时，应作好记录，记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

- （七）故障维修

- 1.若设备出现故障，应在收到通知后2小时内做出响应，4小时内到现场。

- 2.对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过2小时，不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，投标人应在故障48小时内向采购人提供与本项目相同型号备用仪器使用。

- 3.发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。

- 4.若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。

- 5.在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时报告，指导/提醒现场工作人员报备，6小时内故障未排除应完成手工监测。

- （八）运维单位及人员要求

运维单位需具备环保相关资质，公司具有专业的环保技术人员，并明确负责本项目的环保技术负责人。现场运维人员需具备相关专业知识，有自动监测设备运行资格证。

# 三、商务要求

1.运维包含所有监测设备所需的药剂、所有设备的配件维修和更换（含余氯和PH仪探头）、数据上传通讯卡费、人工、税费等所有费用。

2.付款期限：运维费每满半年结算一次

3.如有环保相关检查，供应商应积极配合医院迎检，并配合医院完成环保相关部门要求。

4.预算：5万元/年。本项目一采三年，合同一年一签。