经皮黄疸仪采购需求

数量：2台。

▲1.设备用途:动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。

2.检查屏:对白色屏显示0.0-1.5，对黄色屏显示20.01.5。

3.测量原理:光反射原理，蓝绿光比较。

4.氙闪光灯光源，使用寿命≥150000次测量。

▲5.操作界面:≥3.0英寸彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作，具有画面锁定功能，防止误操作。

6.同一屏幕可显示多次测量数据。

7.同屏显示的其他信息:医护ID、婴儿ID等。

▲8.平均测量功能:可预设平均次数，设置2~5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。

9.测量单位:mg/dL，umol/L(可切换)。

10.测量范围:不小于25.0mg/dL(425umol/L)。

▲11.测量精度：误差范围≤1.5mg/dl或±25.5umol/L

12.重复性≤3%。

13.满电测量次数:充满后可连续测量≥2000次(无其他操作的情况下)。

14.具备信息提示:电量不足，测量错误等。

▲15.无需一次性耗材，无需用户校准，校验屏固定在充电座上，防止丢失。

16.具备电池低电压检测功能，充电保护功能。

17.整机质保期≥3年。