智能恒温液舱CT造影注射器

数量：1台

1.▲输注系统采用泵式；

2.注射通道数≥3；

3.支持多个对比剂通道使用相同有效成分对比剂时，当前使用的对比剂通道药液耗尽情况下，可以自动切换到其他对比剂通道继续完成注射；

4.注射速率设置范围为0.1ml/s~10.0ml/s，步长为0.1ml/s；

5.▲注射剂量设置范围：1ml~400ml，步长为1ml；

6.▲支持对比剂保温，37℃初温的对比剂可通过保温装置保持在28-37℃范围内，保温时间不低于4小时；

7.支持装载不小于1000ml规格的对比剂和生理盐水；

8.▲支持通过红外扫描，获取对比剂温度；

9.支持气泡检测，至少包含对所有注射通道，以及注射管路的检测；

10.支持注射装置应能设置使用时的压力限制，范围：29psi~220psi；

11.最大注射压力285psi；

12.▲支持实时显示压力曲线，偏差不超过±20%；

13.▲自带废液收集装置，且支持在位检测、液位提醒；

14.CT互联：支持CiA425协议，可与CT互联互控；

15.自动生理盐水补充：在注射对比剂期间，当检测到对比剂剩余量不足，但不足量低于对比剂注射量的20%时，缺少的对比剂将自动由生理盐水替代；

16.▲支持自动安装，卸载液瓶（支持50~1000ml的液瓶）；

17.支持自动安装，卸载系统管路；

18.支持按受检者的检查部位预设注射方案；

19.支持准确获取受检者体重信息，且能根据体重信息，生成注射参数；

20.▲高压注射器与控制终端，支持有线网络、蓝牙、WiFi三种连接方式；

21.支持通过一维码/二维码扫码，获取受检者信息，对比剂/生理盐水信息（药品追溯码），耗材信息（UDI）；

22.若有耗材，单独报价。

23.质保期≥3年。