经颅磁刺激仪技术参数

数量：1台。

- 适用范围：精神科或精神科适应症。

- 2．最大磁感应强度：1.5-7 T；

3．刺激频率：0.1-100Hz连续可调，频率＜1Hz时步长0.1Hz，频率≥1Hz时步长1Hz；

4．最大磁感应强度变化率包含：140kT/s-260kT/s；

5．脉冲上升时间：30～60μs；

6．脉冲宽度类型：≥4种；

7．磁刺激脉冲源和冷却系统集成一体化主机设计，支臂高度可调；

8．主机配备两个刺激线圈，两个线圈可独立工作进行单拍治疗、双拍联动工作进行双拍治疗；

9．配置TTL输入输出触发接口，设置输出延时0～500ms，允差：±10%，可与其他设备同步，包含但不限于EMG、EEG、fNIRs；

10．病例管理界面至少包含新增患者信息、查询患者、刷新、记录管理（含评估训练、临床检测和临床治疗）；可在新增患者信息时直接设置治疗疗程，直接启动刺激，无需设置参数；

11．软件检测指标种类≥5种，包含阈值记录评估（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢运动传导时间（CMCT）、皮质静默期（CSP）、半球间抑制（IHI），每种评估方法提供示意图；

12．刺激模式≥5种，至少包含单次经颅磁刺激、重复经颅磁刺激、爆发经颅磁刺激、双拍成对刺激模式；

13．多拍治疗支持两种方式：同步刺激和异步刺激，异步刺激可实现脉冲交替刺激、串交替刺激和方案交替刺激，多拍的时间间隔0-60s可调。

14．支持治疗过程中实时记录肌电信号，检测指标包括潜伏期、最大值、波幅、时间点等数据，用于患者耐受性和癫痫发作的智能监测；

15．刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障显示温度达到41℃（向下可调），应停止磁场输出并出现故障提示；

16．MEP通道数量：≥2，采样率：≥90KHz/通道（即频率范围（1Hz～25KHz)）；

17.灵敏度：0.1μV/div～10mV/div范围可调；

18．工频陷波器：50Hz；陷波器衰减倍率≥100倍；

19．最小分辨率≤0.1μV；

20．MEP显示波形可调，提供不少于三种算法；

21.具备多重安全监测功能，检测指标≥5种，至少包含主机连接状态，冷却系统状态，线圈温度实时监测，液冷流速实时监测，MEP状态实时监测

23.质保期≥3年

24．配置清单（不低于）：

| 磁场刺激仪主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 刺激线圈 | 2个 |
| MEP 模块 | 2套 |
| 电极片 | 2包 |
| 线圈支臂 | 2个 |
| 磁场刺激系统管理软件 | 1套 |
| 管理软件工作站 | 1台 |
| 定位帽 | 8顶 |