旋磨介入治疗仪技术需求

数量：1台

1.系统组成：至少包括旋磨介入治疗仪主机，压缩空气软管等。

2.为提高安全稳定性，旋磨最大转速≤198,000转/分。

3.具有转速调整的旋钮。

4.具有转速失常的状态显示功能，具备气压异常的提示功能。

5.显示屏可显示实时转速，放置模式≥2种，显示屏随放置模式转换。

6.采用光纤测定推进器。

7.带有与气瓶连接的管路和控制阀门，压缩气体流量≥140L/min。

8.带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力。

9.旋磨磨头表面有镍镀层，全覆盖微钻石。

10.旋磨头偏心式设计，可随转速的提升选磨出更大管腔。

11.磨头覆盖微钻石≤5微米，切割下来的微粒＜5微米，可被巨噬细胞吞噬，切割颗粒无需抽吸。

12.推进器上档位按键≥3个，术者可自行按键调节转速。

13.采用压缩氮气或压缩空气为动力。

14.具有贝壳状导丝夹设计防止缠绕。

15.旋磨头规格≥2种，旋磨直径覆盖范围达1.25mm-2.50mm。

16.质保期≥3年。

17、若有耗材，单独报价。