台式蒸汽灭菌器技术要求

数量：1台。

1、容积：＞25L。

2、材质：SUS304不锈钢。

▲3、设计压力：-0.1/0.3MPa，设计温度：150℃。

4、主体保温：粘胶纤维保温层，腔壁加热：覆膜式加热膜。

5、开关门方式：电机驱动，一键式侧开门。

▲6、安全联锁：压力安全联锁。

7、自动控制阀≥3个直动式电磁阀；注水泵：具有自吸功能。

▲8、压力传感器：独立安装压力传感器（非电路板安装式）。

9、蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源。

▲10、储水装置：内置水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，水箱容积＞6L。

11、散热器：内置1个体积大于0.0024立方米的散热器。

12、操作控制方式：感应式操作；采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器。

▲13、具备水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，可进行提示。

14、液晶显示屏：可显示温度、压力、报警信息等。

15、流程控制：全过程自动控制。

16、具备周期计数器。

▲17、记录方式：内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储不低于5个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来。

18、记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等。

19、具备自校准功能实现压力、温度等系统参数的校准。

20、具备超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

▲21、程序：至少包含134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序等。

▲22、具备清洗程序：可以对蒸发器、设备管路进行清洗，防止堵塞。

▲23、灭菌时间：134通用程序总运行时间≤40分钟，快速程序总运行时间≤20分钟。

★24、配置要求（不低于以下配置）：主机1台、装载架1个、托盘3个、热敏打印机1台。

★25、质保≥3年。